załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Dzierżawa kontenerowej Pracowni Diagnostyki Obrazowej (tomograf komputerowy oraz pawilon kontenerowy).

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………

Producent tomografu komputerowego:…….....………………………………………………………

Nazwa i typ:……….......…………………………………………………

| l.p. | Opis parametrów minimalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielorzędowy tomograf komputerowy do badań całego ciała | TAK |  |
| 2. | Min. 64 warstwy / 64 kanały | TAK |  |
| 3. | Szerokość pokrycia detektora min. 40 mm | TAK |  |
| 4. | Czas obrotu ≤ 0,4 s | TAK |  |
| 5. | Moc generatora min. 50 kW | TAK |  |
| 6. | Maksymalny prąd lampy min. 400 mA | TAK |  |
| 7. | Zakres napięcia lampy min. 80–140 kV | TAK |  |
| 8. | Pojemność cieplna anody min. 6 MHU | TAK |  |
| 9. | Minimalna grubość rekonstruowanej warstwy ≤ 0,625 mm | TAK |  |
| 10. | Średnica otworu gantry ≥ 70 cm | TAK |  |
| 11. | Maksymalne obciążenie stołu ≥ 220 kg | TAK |  |
| 12. | Rekonstrukcje MPR, MIP, MinIP, VRT/3D | TAK |  |
| 13. | Rekonstrukcja iteracyjna | TAK |  |
| 14. | Automatyczna modulacja prądu lampy | TAK |  |
| 15. | Automatyczne wyzwalanie akwizycji po podaniu kontrastu – Bolus Tracking lub rozwiązanie równoważne | TAK |  |
| 16. | Rejestracja i prezentacja parametrów dawki, co najmniej CTDIvol i DLP | TAK |  |
| 17. | Dedykowane protokoły niskodawkowe dla dzieci | TAK |  |
| 18. | DICOM 3.0, w szczególności Storage, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS | TAK |  |
| 19. | Kompletny moduł medyczny przystosowany do instalacji i eksploatacji TK | TAK |  |
| 20. | Wymiary pomieszczenia zgodne z wymaganiami producenta zaoferowanego TK i umożliwiające swobodną obsługę pacjenta | TAK |  |
| 21. | Wymiary zewnętrzne nie przekraczające 12m długości i 3,8 m szerokości | TAK |  |
| 22. | Oddzielona od pomieszczenia TK sterownia, z możliwością bezpośredniej obserwacji pacjenta | TAK |  |
| 23. | Dwukierunkowa łączność głosowa operator–pacjent | TAK |  |
| 24. | Stabilny podjazd/rampa umożliwiająca transport wózków i łóżek szpitalnych | TAK |  |
| 25. | Wymiary umożliwiające transport standardowego łóżka szpitalnego | TAK |  |
| 26. | Kompletne osłony radiologiczne wszystkich przegród pracowni, dobrane do oferowanego TK i lokalizacji | TAK |  |
| 27. | Projekt ochrony radiologicznej wraz z obliczeniami osłon stałych | TAK |  |
| 28. | Wentylacja mechaniczna zapewniająca min. 1,5 wymiany powietrza/h oraz parametry wymagane przez producenta TK | TAK |  |
| 29. | Utrzymanie temperatury i wilgotności zgodnie z wymaganiami producenta zaoferowanego TK | TAK |  |
| 30. | Oświetlenie podstawowe i awaryjne | TAK |  |
| 31. | Powierzchnie ścian i sufitu gładkie, zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 32. | Umieszczenie modułu pracowni we wskazanej lokalizacji | TAK |  |
| 33. | Podłączenie do RIS/PACS | TAK |  |
| 34. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu: dwutłokowy, automatyczny przesuw tłoków oraz napełnianie wkładów, zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej, równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego, możliwość zastosowania wkładów wielorazowych (12h) | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.