Załącznik nr 4 do SWZ

Postępowanie nr ZP-3.2026 pn. Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Tarczynie w ramach projektu „Dostępność Plus w Tarczynie – Wspieranie Dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”

Specyfikacja techniczna

- Krzesło ewakuacyjne (1 szt.)

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Elektryczny silnik o mocy min. 200 W (zasilanie 24 V) umożliwiający transport pacjenta w dół i w górę schodów. | TAK, podać |  |
| Maksymalna dopuszczalna waga Użytkownika w zakresie 220 – 240 kg | TAK, podać |  |
| Konstrukcja: Aluminium i stal lakierowane proszkowo. | TAK, podać |  |
| Wyrób medyczny spełniający wymagania Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz posiadający deklarację zgodności CE. | TAK, podać |  |

- Skaner żył (2 szt.) do diagnostyki naczyniowej

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | Tak, podać |  |
| Przenośne urządzenie do wykrywania żył. Może wyświetlać obraz naczyń krwionośnych na powierzchni skóry dokładnie i w odpowiednim czasie. | TAK, podać |  |
| Urządzenie ma różne funkcje definiowane przez użytkownika, które można dostosować do różnych grup wiekowych, kształtów ciała, kolorów skóry, wagi i różnych środowisk pracy. Przeznaczony do wizualizacji naczyń krwionośnych u dzieci i dorosłych. | TAK, podać |  |
| Parametry: Dokładność położenia naczyń krwionośnych: ±0,5mm Dokładność rozdzielczości: naczyń krwionośnych±0,5mm. Wykrywanie światła podczerwonego bez szkody dla ludzkiego ciała. Fala podczerwieni: 760-940nm Głębokość: wykrywania w podczerwieni 6-10 mm Najlepsza odległość: wykrywania15-25 cm. | TAK, podać |  |
| Wyrób medyczny spełniający wymagania Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz posiadający deklarację zgodności CE. | TAK, podać |  |

- Przenośna pętla indukcyjna (4 szt.) wspierająca osoby z trudnościami w słyszeniu

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Zintegrowane, przenośne i wolnostojące urządzenie typu „all-in-one” z wbudowaną pętlą indukcyjną i mikrofonem, przeznaczone do obsługi stanowiskowej (zasięg działania pola w przedziale 0,8–1,1 m), oznaczone międzynarodowym piktogramem ucha z literą „T”. | TAK, podać |  |
| Obudowa: wyposażona w minimum jedno gniazdo wejściowe audio (np. Jack 3,5 mm) umożliwiające podłączenie zewnętrznego mikrofonu oraz wskaźniki LED sygnalizujące stan pracy/baterii oraz prawidłową emisję pola magnetycznego w odpowiedzi na mowę. | TAK, podać |  |
| Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania zapewniający do 4 godzin ciągłej pracy. | TAK, podać |  |
| Kompaktowe wymiary (szerokość i wysokość w przedziałach 240–300 mm, głębokość 70–150 mm) oraz niska waga całkowita nieprzekraczająca 2,0 kg; urządzenie musi generować pole magnetyczne w pełni zgodne z normą IEC 60118-4 (lub krajowym odpowiednikiem) i posiadać certyfikat CE. | TAK, podać |  |

- Pionizator (1 szt.)

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Elektryczny pionizator podnosi pacjenta z pozycji siedzącej do wyprostowanej. Urządzenie wykorzystywane jest również do transferu osób z wózka lub łóżka do toalety w pozycji wyprostowanej. | TAK, podać |  |
| Platforma na stopy wyposażona w antypoślizgowe wkładki oraz prawidłowe wsparcie kolan z pasem zabezpieczającym łydki doskonale stabilizuje nogi. Możliwość zastosowania specjalnych korytek na stopy z paskami stabilizacyjnymi w przypadku wymaganej większej stabilizacji stóp. | TAK, podać |  |
| Minimum cztery punkty podparcia, np.: stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa. | TAK, podać |  |
| Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi | TAK, podać |  |
| Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. | TAK, podać |  |
| Wyrób medyczny spełniający wymagania Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz posiadający deklarację zgodności CE. | TAK, podać |  |

- Stolik do badania niemowląt (8 szt.)

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Stanowisko do badania i przewijania niemowląt z tapicerowanym blatem zabiegowym i półką dolną pod blatem, wykonane na konstrukcji z profili stalowych lakierowanych proszkowo zapewniającej stabilność podczas badania i zabiegów pielęgnacyjnych. | TAK, podać |  |
| Blat zabiegowy o wysokości całkowitej w zakresie od 90-110 cm, wysokości od podłoża w zakresie 75-85 cm. | TAK, podać |  |
| Stabilna konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym odpornym na zarysowania. blat wykonany z trwałej płyty meblowej. | TAK, podać |  |
| Zaokrąglone górne narożniki blatu zabiegowego. Miękka pianka PU wypełniająca elementy tapicerowane. | TAK, podać |  |

- Wózek inwalidzki (2 szt.) dla pacjentów z ograniczoną mobilnością

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Rama: nośna wykonana z aluminium, oparta na konstrukcji podwójnego krzyżaka. | TAK, podać |  |
| Koła tylne: pompowane (pneumatyczne) o średnicy nominalnej 24”, wyposażone w system szybkiego demontażu. Koła przednie: o średnicy 7”-8”. Niezależne hamulce dociskowe dla obu kół z funkcją blokady postojowej. | TAK, podać |  |
| Wymiary i waga: Maksymalne obciążenie do 115 kg, szerokość całkowita w zakresie 64-69 cm, szerokość wewnętrzna w zakresie 43-48 cm. | TAK, podać |  |
| Wyrób medyczny spełniający wymagania Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz posiadający deklarację zgodności CE. | TAK, podać |  |

- Wózek bariatryczny (2 szt.) dla pacjentów o wyższej masie ciała

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Rama: Stalowa, specjalnie wzmocniona konstrukcja malowana proszkowo, umożliwiająca ponowne składanie do transportu i przechowywania. Siedzisko i oparcie: Wytrzymałe materiały ze zdejmowaną tapicerką z odpornego na zanieczyszczenia i wodę tworzywa sztucznego. | TAK, podać |  |
| Wymiary i waga: Maksymalne obciążenie do 225 kg, szerokość siedziska w zakresie 56-61 cm x 47 cm, głębokość siedziska min. 47 cm, szerokość całkowita od 80 cm do 85 cm, głębokość całkowita od 120 cm | TAK, podać |  |
| Koła tylne: Pełne o średnicy 24” wyposażone w ciągi napędowe dla użytkownika. Koła przednie: Pełne, gumowe o średnicy min. 8”. Hamulce: Ręczne hamulce postojowe na tylne koła z możliwością ich regulacji (trzonu i siły docisku stopki hamulca). | TAK, podać |  |
| Wyrób medyczny spełniający wymagania Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz posiadający deklarację zgodności CE. | TAK, podać |  |

- Narzędzie do badania wskaźnika ABI (1 szt.) dla pacjentów z problemami krążeniowymi

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| System do automatycznego, nieinwazyjnego i jednoczesnego pomiaru na 4 kończynach (ramiona i kostki) metodą oscylometryczną. Urządzenie musi automatycznie wyliczać wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI) osobno dla lewej i prawej strony, mierzyć ciśnienie skurczowe/rozkurczowe, puls oraz wykrywać i sygnalizować arytmię. Konstrukcja musi umożliwiać opcjonalną rozbudowę o funkcję pomiaru prędkości fali tętna (PWV). | TAK, podać |  |
| Zakresy pomiarowe: Zakres pomiarowy (ciśnienie krwi): 60 - 240 mmHg, Zakres pomiarowy (puls): 30 - 190 uderzeń/min ± 5 % | TAK, podać |  |
| Zestaw zawiera: minimum 4 sztuki mankietów wielorazowych, łatwych w dezynfekcji i kodowanych kolorystycznie/oznaczonych: 2 sztuki naramienne (obsługujące obwody min. 22–42 cm) oraz 2 sztuki na kostkę (obsługujące obwody min. 18–38 cm). | TAK, podać |  |
| Wyrób medyczny spełniający wymagania Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz posiadający deklarację zgodności CE. | TAK, podać |  |

- Lupa elektroniczna / powiększalnik (4 szt.)

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3” – 5,0”, oferujący co najmniej 7 trybów kontrastu i kolorów wyświetlania. | TAK, podać |  |
| Zasilanie akumulatorowo-sieciowe zapewniające min. 120 minut ciągłej pracy bez ładowania, połączone ze zintegrowaną, składaną podstawką do pracy bezpośrednio nad tekstem. | TAK, podać |  |
| Wbudowany port USB oraz wyjście TV do transmisji obrazu na żywo na zewnętrzny monitor. | TAK, podać |  |
| Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń: do komputera za pomocą przewodu USB, do telewizora za pomocą przewodu HDMI, obsługa kart pamięci microSD od 4 GB do 64 GB | TAK, podać |  |

- Urządzenie do czytania i rozpoznawania tekstu drukowanego - czytnik (4 szt.)

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Kompaktowe urządzenie ręczne o wymiarach nie większych niż 20 x 5 x 3 cm (wys. x szer. x gł.) oraz wadze własnej nieprzekraczającej 100 g. Urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany, kolorowy ekran dotykowy LCD oraz interfejs komunikacyjny i ładowania typu USB-C. | TAK, podać |  |
| Parametry odczytu: prędkość skanowania na poziomie co najmniej 100 klatek na sekundę przy rozdzielczości min. 80 dpi. Szerokość pola skanowania minimum 20 mm. | TAK, podać |  |
| Wbudowane funkcje wspierające edukację (w tym ułatwienia dla osób z dysleksją) działające w pełni w trybie offline (bez wymogu łączenia z chmurą/Wi-Fi w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych). Urządzenie musi oferować: funkcję OCR ze wsparciem dla min. 30 języków, konwersję skanowanego tekstu na mowę z czytaniem na głos (Text-to-Speech dla min. 5 języków), funkcję rozpoznawania tekstu ze zdjęć (Photo OCR dla min. 5 języków) oraz dyktafon do nagrywania notatek głosowych na żywo. | TAK, podać |  |
| Zasilanie zintegrowanym akumulatorem (np. litowo- polimerowym) o pojemności co najmniej 1000 mAh, zapewniającym minimum 6 godzin ciągłej pracy przy czasie pełnego ładowania nie dłuższym niż 3 godziny. Wymagany kompletny zestaw zawierający: skaner, dedykowany zestaw słuchawkowy USB-C (ułatwiający skupienie), kabel ładujący USB-C, etui transportowe oraz instrukcję obsługi. | TAK, podać |  |

- Fotel ginekologiczny z regulowaną wysokością (1 szt.)

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Minimalna całkowita szerokość gabarytowa: 750mm | TAK, podać |  |
| Elektryczna regulacja wysokości, siedziska i oparcia. | TAK, podać |  |
| Fotel jest sterowany trzema silnikami poprzez jeden pilot. | TAK, podać |  |
| Wyrób medyczny spełniający wymagania Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz posiadający deklarację zgodności CE. | TAK, podać |  |

- Waga najazdowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (1 szt.)

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Waga najazdowa jako stabilne, funkcjonalne i uniwersalne urządzenie, które umożliwia ważenie pacjentów w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim. Dzięki obszernej platformie i solidnej poręczy, waga zapewnia wsparcie osobom z ograniczoną mobilnością. Wysoka nośność do 300 kg sprawia, że idealnie nadaje się do ważenia osób o różnej masie ciała. Składana poręcz pozwala na szybkie złożenie i bezpieczne przechowywanie wagi, a rolki transportowe ułatwiają jej przemieszczanie. | TAK, podać |  |
| Wyświetlacz na wysokości biodra ułatwia odczyt wyników. Posiada dodatkowe funkcje, takie jak TARA, HOLD oraz Body Mass Index (BMI) | TAK, podać |  |
| Wymiary i waga: wymiary w zakresie 900-950 x 1100-1150 x 1100- 1200 mm, waga netto do 40 kg. | TAK, podać |  |
| Wyrób medyczny spełniający wymagania Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz posiadający deklarację zgodności CE. | TAK, podać |  |

- Podnośnik podłogowy (1 szt.)

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Napęd elektryczny, maksymalny udźwig nie mniejszy niż 150 kg przy wadze całkowitej urządzenia nieprzekraczającej 40 kg. | TAK, podać |  |
| Konstrukcja podnośnika umożliwia szybkie składanie bez użycia jakichkolwiek narzędzi. To ułatwia jego transport i przechowywanie. | TAK, podać |  |
| Najniższa pozycja ramienia w zakresie 70-75 cm, najwyższa pozycja ramienia w zakresie 170-175 cm | TAK, podać |  |
| Posiada kółka z blokadą, co zapewnia bezpieczeństwo podczas jego używania. Blokada kółek zapobiega niekontrolowanemu przemieszczaniu się podnośnika. | TAK, podać |  |
| Zawieszka z zagłówkiem wykonana jest z trwałego materiału przepuszczającego wodę, który jest szybkoschnący. To zapewnia komfort pacjentowi podczas kąpieli i ułatwia utrzymanie higieny. Materiał ten jest wytrzymały i odporny na wilgoć, co zwiększa jego trwałość i zapewnia długotrwałe użytkowanie. | TAK, podać |  |
| Podnośnik wyposażony jest w przycisk awaryjny, który pozwala na natychmiastowe zatrzymanie działania urządzenia w sytuacjach nagłych. | TAK, podać |  |
| Wyrób medyczny spełniający wymagania Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz posiadający deklarację zgodności CE. | TAK, podać |  |

- Fotel urologiczny z regulacją wysokości (1 szt.)

Producent: ………………………….

Model: …………………………………

| Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r. | TAK, podać |  |
| Wysokość całkowita fotela w zakresie 650-1000mm, szerokość fotela min. 550 mm, maksymalny udźwig minimum 150 kg. | TAK, podać |  |
| Miska: wyjmowany pojemnik ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
| Elektryczna regulacja kąta oparcia za pomocą siłownika elektrycznego w zakresie od 0°-75° | TAK, podać |  |
| Sterowanie: pilot nożny do regulacji wysokości plus pilot ręczny do wszystkich pozostałych regulacji | TAK, podać |  |
| Fotel wyposażony jest w podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach | TAK, podać |  |
| Wyrób medyczny spełniający wymagania Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz posiadający deklarację zgodności CE. | TAK, podać |  |

Specyfikację techniczną należy wypełnić, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i załączyć do oferty na etapie jej składania. Specyfikacja nie podlega uzupełnieniom.