Załącznik nr 1a do SWZ i oferty

Opis Przedmiotu Zamówienia

| # L.p. | # Opis wymaganych parametrów |  | ## Parametry ## wymagane | ## Potwierdzenie spełnienia warunku: ## „TAK” ## lub PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # A | # B |  | ## C | ## D |
|  | Wykonawca posiadający autoryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski. Wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny oferowanego sprzętu na terenie Polski. |  | - Podać |  |
|  | Producent, nazwa i typ |  | - Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | - Podać |  |
|  | Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji: nie wcześniej niż w 2026 roku. |  | - Podać |  |
| Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 35 000 000 |  | Podać |  |
|  | - Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px |  | - Podać |  |
|  | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) |  | Podać |  |
|  | Panel sterowania (konsola) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20cm oraz obrót w zakresie min. +/- 160° (z pozycji środkowej, w każdą stronę) |  | Podać |  |
|  | - Dynamika aparatu min. 320Db |  | - Podać |  |
|  | - Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu w zakresie min. 1.0 MHz do 26.0MHz |  | - Podać |  |
|  | - Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB |  | - Podać |  |
|  | - Waga aparatu (bez urządzeń peryferyjnych) maksymalnie 90 kg |  | - Podać |  |
|  | - Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu |  | - TAK |  |
|  | - Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR), umożliwiające współpracę z serwerami typu PACS. |  | - Podać |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji min. 40 cm |  | Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | - TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) |  | - TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obr./s |  | Podać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 800 cm/s |  | Podać |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s |  | Podać |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu |  | TAK |  |
|  | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 25 m/s |  | Podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm |  | Podać |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej |  | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode |  | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) |  | - TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler |  | Podać |  |
|  | Oprogramowanie z pakietami pomiarowymi do badań radiologicznych (w tym jamy brzusznej, naczyń, małych narządów, MSK, oraz do badań kardiologicznych osób dorosłych |  | - Podać |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
|  | Minimum 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  | - Podać |  |
|  | Możliwość podglądu (zduplikowania) obraz USG na ekranie dotykowym aparatu |  | - TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | - Opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku, m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali |  | - Opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D, sterowana pod kontrolą głowic konweksowych i liniowych |  | Opisać |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne |  | - Podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) |  | Podać |  |
|  | - Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera |  | - TAK |  |
|  | - Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach |  | - TAK |  |
|  | - Pomiar odległości, min. 8 pomiarów |  | - Podać |  |
|  | - Automatyczne pomiary 2D (wymiary lewej komory w rozkurczu i skurczu, wymiary aorty) i dopplerowskich (E/A, E’, A’, AVA, PV Vmax, PV VTI, TR Vmax, RV S’) oparta na sztucznej inteligencji z możliwością edycji. |  | - TAK |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów min. 250; Długość czoła głowicy (FOV) max. 38 mm. |  | Podać typ i parametry |  |
|  | Głowica sektorowa wykonana w technologii Single Crystal lub analogicznej (ilość elementów min. 80) szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 MHz -5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; min. 5 optymalizacji częstotliwości harmonicznych. |  | Podać typ i parametry |  |
|  | Głowica konweksowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 6.0 MHz, liczba elementów min. 300, Kąt widzenia min. 70°; obrazowanie harmoniczne, możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  | Podać typ i parametry |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową TEE matrycową w technologii Single Crystal lub analogicznej i zakresie częstotliwości min. 2.0 – 6.5 MHz • Liczba elementów min. 2400 • Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Podać typ i parametry |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę: Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 18.0 MHz • Obrazowanie harmoniczne • Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej • Liczba elementów piezoelektrycznych min. 560 • Szerokość pola widzenia głowicy max. 39 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru globalnego odkształcenia wzdłużnego (GLS) lewej komory | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję elastografii fali poprzecznej Shear Wave oraz elastografię Strain | - TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję ilościowej oceny stłuszczenia wątroby | - TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammografii celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zapewniającą prywatność danych pacjentów i chroniącą przed nieautoryzowanym dostępem z poziomu ultrasonografów podłączonych do sieci szpitalnych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o platformę komunikacyjną do zastosowań niediagnostycznych wbudowaną bezpośrednio w ultrasonograf, która umożliwia operatorowi aparatu współpracę z personelem wsparcia technicznego bezpośrednio z poziomu ultrasonografu. Platforma powinna pozwalać użytkownikowi na wykonywanie minimum następujących czynności: • Zarządzanie kontaktami • Prowadzenie czatu tekstowego • Nawiązywanie połączenia audio • Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej • Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu | - TAK/podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | - Okres gwarancji min. 12 miesięcy | - Podać - Parametr oceniany |  |  |
|  | - Potwierdzenie udzielonej gwarancji w postaci karty gwarancyjnej w języku polskim wystawionej przez producenta lub oddział producenta na terenie Polski. | - TAK |  |  |
|  | - Bezpłatne wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. | - TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | ##### TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. powyżej 4 dni roboczych od powzięcia informacji od Zamawiającego. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria, usterka lub wada skutkującą trwałym unieruchomieniem urządzenia bądź skutkiem albo skutkami, w wyniku których albo której urządzenie stanie się niezdatne do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, wymiana urządzenia na nowe nastąpi niezależnie od tego, czy w okresie gwarancji miały miejsce trzy istotne awarie, usterki lub wady. | ##### Podać ##### Parametr oceniany |  |  |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych w materiałach w języku polskim lub w oświadczeniach producenta (lub oddziału producenta na terenie RP), lub zaprezentowanie „na żywo” lub w postaci zdjęć parametrów oferowanego aparatu umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. | ##### TAK |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od momentu złożenia oferty | ##### TAK |  |  |
|  | Instalacja wraz z montażem oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty | ##### TAK |  |  |
|  | Potwierdzenie przez Wykonawcę zobowiązana, że w okresie udzielonej gwarancji dokonania, co najmniej jednego nieodpłatnego przeglądu gwarancyjnego urządzenia wraz z konserwacją, w każdym roku jej obowiązywania, na warunkach wynikających z gwarancji producenta. | ##### TAK |  |  |