Załącznik nr 1a do SWZ i oferty 



Opis Przedmiotu Zamówienia

	L.p.
	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
	PARAMETRY
WYMAGANE
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKU:
„TAK”
LUB PODAĆ 

	A
	B
	C
	D

	1. 
	Wykonawca posiadający autoryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski. Wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny oferowanego sprzętu na terenie Polski.
	Podać
	

	2. 
	Producent, nazwa i typ
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4. 
	Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji: nie wcześniej niż w 2026 roku.
	Podać
	

	Konstrukcja i konfiguracja

	5. 
	Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min.  35 000 000
	Podać
	

	6. 
	Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px
	Podać
	

	7. 
	Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie)
	Podać
	

	8. 
	Panel sterowania (konsola) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20cm oraz obrót w zakresie min. +/- 160° (z pozycji środkowej, w każdą stronę)
	Podać
	

	9. 
	Dynamika aparatu min. 320Db
	Podać
	

	10. 
	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu w zakresie min. 1.0 MHz do 26.0MHz
	Podać
	

	11. 
	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB
	Podać
	

	12. 
	Waga aparatu (bez urządzeń peryferyjnych) maksymalnie 90 kg
	Podać
	

	13. 
	Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu
	TAK
	

	14. 
	Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR), umożliwiające współpracę z serwerami typu PACS.
	Podać
	

	Obrazowanie i prezentacja obrazu

	15. 
	Zakres głębokości penetracji min. 40 cm
	Podać
	

	16. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	17. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy)
	TAK
	

	18. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obr./s
	Podać
	

	19. 
	Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 800 cm/s
	Podać
	

	20. 
	Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s
	Podać
	

	21. 
	Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
	TAK
	

	22. 
	Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 25 m/s
	Podać
	

	23. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm
	Podać
	

	24. 
	Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej
	TAK
	

	25. 
	Anatomiczny M-mode
	TAK
	

	26. 
	Tryb Triplex  (B+ CD/PD + PWD)
	TAK
	

	27. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz  B-mode + Color Doppler
	Podać
	

	28. 
	Oprogramowanie z pakietami pomiarowymi do badań radiologicznych (w tym jamy brzusznej, naczyń, małych narządów, MSK, oraz do badań kardiologicznych osób dorosłych 
	Podać
	

	Funkcje użytkowe

	29. 
	Minimum 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
	Podać
	

	30. 
	Możliwość podglądu (zduplikowania) obraz USG na ekranie dotykowym aparatu
	TAK
	

	31. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	Opisać
	

	32. 
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku, m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali
	Opisać
	

	33. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D, sterowana pod kontrolą głowic konweksowych i liniowych
	
Opisać
	

	34. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne
	Podać
	

	35. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)
	Podać
	

	36. 
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera
	TAK
	

	37. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach
	TAK
	

	38. 
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	Podać
	

	39. 
	Automatyczne pomiary 2D (wymiary lewej komory w rozkurczu i skurczu, wymiary aorty) i dopplerowskich (E/A, E’, A’, AVA, PV Vmax, PV VTI, TR Vmax, RV S’) oparta na sztucznej inteligencji z możliwością edycji. 
	TAK
	

	40. 
	Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów
	TAK
	

	Głowice ultradźwiękowe

	41. 
	Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów min. 250; Długość czoła głowicy (FOV) max. 38 mm.
	Podać typ i parametry
	

	42. 
	Głowica sektorowa wykonana w technologii Single Crystal lub analogicznej (ilość elementów min. 80) szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 MHz -5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; min. 5 optymalizacji częstotliwości harmonicznych.
	Podać typ i parametry
	

	43. 
	Głowica konweksowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 6.0 MHz, liczba elementów min. 300, Kąt widzenia min.  70°; obrazowanie harmoniczne, możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
	Podać typ i parametry
	

	Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty

	44. [bookmark: _Hlk157608122]
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową TEE matrycową w technologii Single Crystal lub analogicznej i zakresie częstotliwości min. 2.0 – 6.5 MHz
• Liczba elementów min. 2400
• Kąt pola widzenia głowicy min. 90°
	Podać typ i
parametry
	

	45. 
	Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę:
Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 18.0 MHz
• Obrazowanie harmoniczne
• Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
• Liczba elementów piezoelektrycznych min. 560
• Szerokość pola widzenia głowicy max. 39 mm
	TAK
	

	46. [bookmark: _Hlk157608178]
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru globalnego odkształcenia wzdłużnego (GLS) lewej komory
	TAK
	

	47. 
	Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję elastografii fali poprzecznej Shear Wave oraz elastografię Strain
	TAK
	

	48. 
	Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję ilościowej oceny stłuszczenia wątroby
	TAK
	

	49. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammografii celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG
	TAK
	

	50. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję zapewniającą prywatność danych pacjentów i chroniącą przed nieautoryzowanym dostępem z poziomu ultrasonografów podłączonych do sieci szpitalnych.
	TAK
	

	51. 
	Możliwość rozbudowy o platformę komunikacyjną do zastosowań niediagnostycznych wbudowaną bezpośrednio w ultrasonograf, która
umożliwia operatorowi aparatu współpracę z personelem wsparcia technicznego bezpośrednio z poziomu ultrasonografu. Platforma powinna pozwalać użytkownikowi na wykonywanie minimum następujących czynności:
• Zarządzanie kontaktami
• Prowadzenie czatu tekstowego
• Nawiązywanie połączenia audio
• Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej
• Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu
	TAK/podać
	

	Inne

	52. 
	Okres gwarancji min.  12 miesięcy
	Podać
Parametr oceniany
	

	53. 
	Potwierdzenie udzielonej gwarancji w postaci karty gwarancyjnej w języku polskim wystawionej przez producenta lub oddział producenta na terenie Polski.
	TAK
	

	54. 
	Bezpłatne wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne.
	TAK
	

	55. 
	Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice.
	TAK

	

	56. 
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii –
usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max.  powyżej 4 dni roboczych od powzięcia informacji od Zamawiającego. 
W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria, usterka lub wada skutkującą trwałym unieruchomieniem urządzenia bądź skutkiem albo skutkami, w wyniku których albo której urządzenie stanie się niezdatne do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, wymiana urządzenia na nowe nastąpi niezależnie od tego, czy w okresie gwarancji miały miejsce trzy istotne awarie, usterki lub wady.

	

 Podać
Parametr oceniany

	

	57. 
	Potwierdzenie parametrów technicznych w materiałach w języku polskim lub w oświadczeniach producenta (lub oddziału producenta na terenie RP), lub zaprezentowanie „na żywo” lub w postaci zdjęć parametrów oferowanego aparatu umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
	

TAK



	

	58. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od momentu złożenia oferty
	TAK
	

	59. 
	Instalacja wraz z montażem oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty
	TAK
	

	60. 
	Potwierdzenie przez Wykonawcę zobowiązana, że w okresie udzielonej gwarancji dokonania, co najmniej 
jednego nieodpłatnego przeglądu gwarancyjnego urządzenia wraz z konserwacją, w każdym roku jej obowiązywania, na warunkach wynikających z gwarancji producenta.
	TAK
	



















