ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Wymagania ogólne dla urządzenia RTG:

Przenośne urządzenie promieni X wykorzystujących promieniowanie odbite (tzw. technika „Backscatter”) bez konieczności umieszczania odbiorników promieniowania (detektorów) po drugiej stronie kontrolowanego obiektu i służące do prześwietlania między innymi elementów konstrukcyjnych budynków (ścianek działowych i sufitów wykonanych z drewna, tworzyw sztucznych, płyt kartonowo gipsowych, laminatów, zabudowanych przestrzeni pomiędzy wykończonymi ścianami, mebli tapicerowanych, itp.), części pojazdów (zderzaków, opon, przestrzeni występujących pomiędzy tapicerką a karoserią, pokryw silników oraz bagażników). Urządzenie ukierunkowane na szybką identyfikację wnętrza bagażu oraz łatwą identyfikację takich grup towarowych jak np.: wyroby akcyzowe (alkohol, papierosy), narkotyki i ich pochodne, w tym leki, obiekty niebezpieczne (broń, materiały wybuchowe), wyroby objęte konwencją CITES (konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), środki płatnicze, dobra kultury itp.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2026 r., kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, oraz musi posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.

- Urządzenie musi być przenośne i proste w obsłudze, posiadać obudowę zwartą, odporną na wstrząsy zapewniającą ochronę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (kurz, woda).

- Skanowanie rentgenowskie musi być wykonywane przy użyciu tzw. techniki „Backscatter” – technologii rozproszenia wstecznego promieniowania rentgenowskiego (bez dodatkowych ekranów lub innych urządzeń).

- Działanie urządzenia nie może powodować szkód ani zmian jakościowych przesyłki lub jego zawartości.

- Urządzenie powinno posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie, takie jak w szczególności: walizka transportowa, dodatkowe przewody i inne części dostarczone fabrycznie nowe, oprogramowanie z licencjami dotyczącymi: system operacyjny, sterowniki do podzespołów, oprogramowanie narzędziowe. Wykonawca jest zobowiązany w okresie oferowanej gwarancji do jego bezpłatnej aktualizacji. Udzielona licencja na programy komputerowe musi być licencją bezterminową, bez konieczności zakupu żadnych subskrypcji ograniczających funkcjonowanie urządzenia.

- Wszystkie programy powinny być zainstalowane na urządzeniu RTG, uruchomione i gotowe do pracy ze skanerem oraz dostarczone na nośniku elektronicznym z przekazaną cesją na rzecz zamawiającego, wraz z podręcznikiem użytkownika w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim.

- Pracujące urządzenie nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia operatora lub osób w najbliższym otoczeniu urządzenia, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi promieniowania jądrowego i jonizującego, w tym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 967).

- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności i oznakowanie „CE” zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2025 r., poz. 1568). Deklarację zgodności i oznakowania „CE” należy przedstawić Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

- Urządzenie musi spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2026 r., poz. 1 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego, w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

- Urządzenie musi być przystosowane do obsługi przez 1 osobę.

Wymagania techniczne dla urządzenia RTG:

- Maksymalna szerokość całkowita do: 35 cm.

- Maksymalna wysokość całkowita do: 30 cm.

- Maksymalna długość całkowita do: 35 cm.

- Waga urządzenia: nie więcej niż 7 kg (w przypadku urządzenia z tabletem oznacza wagę zestawu).

- Waga kompletnego zestawu z walizką: nie więcej niż 25 kg.

- Dedykowana do urządzenia walizka zapewniająca ochronę przed wstrząsami, wypełniona pianką dostosowaną do skanera oraz jego akcesoriów.

- Minimalny zakres temperatury pracy: -10°C do +40°C.

- Minimalny zakres temperatury przechowywania: -30°C do +50°C.

- Oprogramowanie w języku polskim zapewniające przedstawienie prześwietlanych obiektów w postaci obrazu czarno-białego lub za pomocą przyporządkowanych kolorów.

- Możliwość rozróżniania obiektów w zależności od stopnia absorpcji promieniowania.

- Możliwość obróbki graficznej zdjęć oraz posiadanie bazy danych zawierającej czas wykonania zdjęcia, dane wykonującego zdjęcie i opis.

- Powiększenie skanowanych części obiektów do min. 15x poprzez rozszerzenie lub podwójne dotknięcie ekranu.

- Zapis obrazu do formatu min. JPG.

- Zobrazowanie przeskanowanego obiektu w czasie rzeczywistym przedstawiane na ekranie wbudowanym na stałe w urządzenie. Min. rozdzielczość obrazu: 1200 x 800 pikseli, 1400 nitów, z możliwością ustawiania jasności obrazu. Dopuszcza się opcję obrazowania na ekranie tabletu współpracującego ze skanerem bezprzewodowo (np. poprzez WiFi, Bluetooth) oraz przewodowo (wszystkie niezbędne przewody oraz oprogramowanie dostarczone wraz z zestawem). W takim przypadku należy dostarczyć tablet o przekątnej ekranu min. 7” cali, wbudowana pamięć min. 64GB, slot dodatkowej karty pamięci z kartą pamięci min. 128 GB.

- Przenoszenie obrazów bezpośrednio z urządzenia na zewnętrzny nośnik pamięci np. poprzez port USB.

- Wizualizacja obrazu w trybie pozytyw – negatyw.

- Źródło promieniowania: lampa RTG o mocy min. 5W max 12W (brak naturalnych źródeł energii promieniotwórczej).

- Generator emitujący promieniowanie rentgenowskie o energii w przedziale 120 – 160 keV.

- System musi umożliwiać penetrację stali o grubości min. 7 mm jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pracy operatora.

- Interfejs użytkownika w języku polskim.

- Wyświetlanie daty i czasu.

- Sygnalizacja załączonej emisji promieniowania: min. optyczna lub dźwiękowa emitowana ze skanera na zewnątrz.

- Minimum 2 wiązki laserowe min. klasy 2, wskazujące drogę wiązki promieniowania rentgenowskiego włączone przez cały czas emisji promieniowania rentgenowskiego.

- Prędkość skanowania: optymalnie 10-15 cm/sek.

- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (godz.): czas pracy na jednym akumulatorze (lub zestawie akumulatorów) min. 2,5 godziny. W zestawie należy zapewnić dwa komplety źródeł zasilania.

- W skład zestawu powinny wchodzić ponadto:

- Dodatkowy akumulator (lub zestaw akumulatorów) wraz z ładowarką, przystosowaną do zasilania z sieci energetycznej o parametrach obowiązujących na terytorium Polski. Czas ładowania jednej baterii (lub zestawu baterii) nie może być dłuższy od czas działania urządzenia zasilanego z drugiej baterii (z drugiego zestawu baterii).

- Zasilacz do sieci 220-240VAC, 50/60Hz.

- Wraz z urządzeniem należy dostarczyć:

- Instrukcję Obsługi, która będzie zawierała warunki eksploatacji, procedury bezpieczeństwa, sposób obsługi oraz opis wszystkich dostępnych funkcji oprogramowania.

- Deklarację Zgodności i oznakowania „CE”.

- Indywidulana kartę gwarancyjną, zawierającą wszelkie wymagania zawarte w zapisach Umowy, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wpisanej w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem urządzenia (zgodnie z tabliczką znamionową zamontowaną na urządzeniu skanera).

- Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące – na oferowany model i typ urządzenia.

- Protokół z wykonanej kontroli dozymetrycznej.

- Protokół z przeprowadzonego szkolenia dla użytkownika.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca dostarczy urządzenie w miejsce pracy, tj. Pomorski Urząd Celno-Skarbowy Dział Morski, ul. Słowackiego 200, Gdańsk, dokona uruchomienia oraz wszystkich czynności niezbędnych do poprawnej i bezawaryjnej pracy urządzenia w miejscu użytkowania, w tym testów i pomiarów oraz sporządzenia protokołu z wykonanej na miejscu kontroli dozymetrycznej.

- Wykonawca musi posiadać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie urządzenia wytwarzających promieniowanie jonizujące na oferowany i dostarczony model i typ urządzenia. Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki musi być ważne w dniu składania oferty oraz musi być ważne w dniu dostawy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu min. 24 miesięcy bezpłatnej gwarancji jakości i  rękojmi za wady na dostarczone urządzenie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

- wykonania wszystkich wymaganych przeglądów gwarancyjnych, serwisowych i konserwacyjnych zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi w instrukcji użytkowania oraz wymaganych kontroli dozymetrycznych,

- zapewnienia bezpłatnych usług gwarancyjnych i serwisowych, zgodnie z zapisami umowy oraz wskazaniami producenta, określonymi w instrukcji użytkowania lub dokumentacji technicznej urządzenia, w tym wykonywania konserwacji i przeglądów technicznych według zaleceń producenta, jednak nie rzadziej niż co pół roku w okresie gwarancji,

- zareagowania na zgłoszoną usterkę, uszkodzenie, awarię lub wadę nie później niż 
w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia,

- zapewnienia nieograniczonej czasowo licencji (tzw. bezterminowej) na korzystanie z oprogramowania urządzenia, na oryginalnych nośnikach zewnętrznych zawierających: system operacyjny, sterowniki do podzespołów, oprogramowanie narzędziowe.

- Na urządzenie, w chwili jego przekazania Zamawiającemu, powinny być wystawione przez Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.

- Serwis gwarancyjny obejmuje:

- Diagnozowanie i naprawę usterek, usuwanie awarii i wad urządzenia ujawnionych w trakcie jego użytkowania,

- Wymianę wadliwych elementów lub podzespołów,

- Naprawę urządzenia bądź jego podzespołów w miejscu jego eksploatacji, chyba 
że z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa w tym miejscu jest niemożliwa.

- Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania - w przypadku wprowadzenia przez producenta urządzenia nowego oprogramowania lub nowych jego wersji; wszelkie nowe oprogramowania muszą być kompatybilne z systemem informatycznym obsługującym system skanowania rentgenowskiego „Backscatter” będący przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca przeprowadzi w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika końcowego testy i pomiary w zakresie jakości obrazu oraz prawidłowości działania wszystkich elementów urządzenia RTG, w tym mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających.

- Wykonawca przeprowadzi w miejscu dostawy bezpłatne szkolenie operatorskiego dla min. 8 funkcjonariuszy Użytkownika końcowego, w zakresie uruchomienia i obsługi urządzenia oraz obsługi systemu, w terminie uzgodnionym przez Strony, jednakże nie później niż w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienne certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych przez Zamawiającego przedstawicieli Użytkownika końcowego i Wykonawcę bez zastrzeżeń, który zostanie przekazany Zamawiającemu do wiadomości najpóźniej w ciągu 3 dni po przeprowadzonym szkoleniu.

- Wykonawca przeprowadzi w miejscu dostawy bezpłatne szkolenie trenerskie dla min. 2 osób – funkcjonariuszy Użytkownika końcowego, mającego na celu nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia szkoleń stanowiskowych dla nowych operatorów, w zakresie podstawowej obsługi serwisowej, obsługi i uruchamiania urządzenia, wykorzystywania i posługiwania się funkcjami analizy i interpretacji obrazów RTG, w terminie uzgodnionym przez Strony, jednakże nie później niż w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienne certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych przez Zamawiającego przedstawicieli Użytkownika końcowego i Wykonawcę bez zastrzeżeń, który zostanie przekazany Zamawiającemu do wiadomości najpóźniej w ciągu 3 dni po przeprowadzonym szkoleniu.