



									Załącznik nr 1A do SWZ
				


SZCZEGÓŁOWA OFERTA PRZEDMIOTOWA

dla zamówienia publicznego pn.:
Zakup USG w ramach projektu grantowego nr: FERS.03.07-IP.07-0001/23 pod nazwą: „Dostępność Plus dla AOS”


oferowany w niniejszym postępowaniu USG:

	Producent, typ, model [footnoteRef:1] [1:  Należy podać nazwę producenta, model i wersję w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego USG] 

	



posiada następujące parametry techniczne: 

	l.p.
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE
	Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowany USG i wyposażenie
(TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych)

	1. 
	Aparat USG fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2026
	☐ TAK / ☐ NIE

rok produkcji ….…….
(proszę uzupełnić)

	2. 
	Aparat USG dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta, z fabrycznie wbudowanym monitorem LED, kolorowym, o przekątnej≥ 21 cali
	☐ TAK / ☐ NIE

	3. 
	Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 14 cali z możliwością personalizacji przez użytkownika. Dostępne menu w języku polskim
	☐ TAK / ☐ NIE

	4. 
	Konsola aparatu ruchoma góra/dół, lewo/prawo. Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 24 000 000 kanałów procesowych. Cyfrowa regulacja tgc dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień
	☐ TAK / ☐ NIE

	5. 
	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-22 mhz.
	☐ TAK / ☐ NIE

	6.
	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥4 
	☐ TAK / ☐ NIE

	7.
	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania
	☐ TAK / ☐ NIE

	8.
	Dysk twardy SSD min. 512 GB
	☐ TAK / ☐ NIE

	9.
	Głębokość penetracji ≥2-55 cm
	☐ TAK / ☐ NIE

	10.
	Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-55 cm
	☐ TAK / ☐ NIE

	11.
	Maksymalna prędkość obrazowania ≥5000 fps
	☐ TAK / ☐ NIE

	12.
	Możliwość rotacji obrazu o 360°
	☐ TAK / ☐ NIE

	13.
	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym
	☐ TAK / ☐ NIE

	14.
	Zaawansowany tryb dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż color lub power doppler) z możliwością wycięcia tła obrazu tak, aby na ekranie w obszarze zainteresowania roi widoczne były tylko naczynia. Aplikacje, w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, msk, ob. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika vi z zaznaczonego przez użytkownika obszaru.
	☐ TAK / ☐ NIE

	15.
	Funkcja pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2d
	☐ TAK / ☐ NIE

	16.
	Oprogramowanie dicom 3.0. lub równoważny
	☐ TAK / ☐ NIE

	17.
	Obrazowanie 3D/4D
	☐ TAK / ☐ NIE

	18.
	Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania, a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności  dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania
	☐ TAK / ☐ NIE

	19.
	Aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning technology), która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia podejrzanych zmian w piersi w trakcie wykonywania badania ultrasonogradficznego ("na żywo") - wskazując ich położenie na obrazie 2D
	☐ TAK / ☐ NIE

	20.
	Aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI służąca do w pełni automatycznej detekcji projekcji echokardiograficznych płodu wraz z automatycznymi pomiarami. Aplikacja ma w sposób automatyczny rozpoznawać badane struktury i przekroje anatomiczne oraz je podpisywać (przekroje anatomiczne serca: 4CV, LVOT, RVOT, 3VV, Ao Arch, Duct Arch, pomiary dla serca płodu dla widoków: m.in. 4CH ( RV Width, LV Width, RA Width, LA Width, RV Length, LV Length, RV Area, LV Area, RA Area, LA Area, TV Annulus, MV Annulus), 3VV (PA Diam, Ao Diam, SVC Diam, Thymus Diam), 3VVPA (MPA Diam, RPA Diam), LVOT (Aorta, AV annulus) itp. Itd. wraz z automatycznym wyliczeniem parametrów z-score
	☐ TAK / ☐ NIE

	21.
	Aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning technology), która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia nerwu na obrazie ultrasonograficznym "na żywo" w trakcie badania a także wykonuje segmentację takiego obrazu (także "na żywo") pokazując położenie nie tylko nerwu ale także naczyń krwionośnych, mięśni, kości, więzadeł. Aplikacja wspiera pół - automatyczny pomiar powierzchni przekroju poprzecznego nerwu pośrodkowego nadgarstka (CSA) przydatnego do diagnostyki zespołu cieśni nadgarstka
	☐ TAK / ☐ NIE

	22.
	Videoprinter
	☐ TAK / ☐ NIE

	23.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	☐ TAK / ☐ NIE

	WYPOSAŻENIE DO APARATU USG – GŁOWICE:
	

	1. 
	Głowica liniowa wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań położniczych, mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych
- zakres częstotliwości pracy min.  2-14 MHz
- ilość elementów: min. 250
- szerokość skanu: min 50 mm
	☐ TAK / ☐ NIE

	2. 
	Głowica convex wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych
- zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz
- ilość elementów: min. 192
- kąt skanowania: min. 65°
	☐ TAK / ☐ NIE

	3. 
	Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych
-Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz
-Kąt skanowania: min. 180°
-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
-Ilość elementów: min. 192
	☐ TAK / ☐ NIE


TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć



							…….…………………………………
				Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 
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