Załącznik nr 1A do SWZ

SZCZEGÓŁOWA OFERTA PRZEDMIOTOWA

dla zamówienia publicznego pn.:

Zakup USG w ramach projektu grantowego nr: FERS.03.07-IP.07-0001/23 pod nazwą: „Dostępność Plus dla AOS”

oferowany w niniejszym postępowaniu USG:

| Producent, typ, model |  |
| --- | --- |

posiada następujące parametry techniczne:

| l.p. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowany USG i wyposażenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2026 | ☐ TAK / ☐ NIE rok produkcji ….……. (proszę uzupełnić) |
|  | Aparat USG dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta, z fabrycznie wbudowanym monitorem LED, kolorowym, o przekątnej≥ 21 cali | ☐ TAK / ☐ NIE |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 14 cali z możliwością personalizacji przez użytkownika. Dostępne menu w języku polskim | ☐ TAK / ☐ NIE |
|  | Konsola aparatu ruchoma góra/dół, lewo/prawo. Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 24 000 000 kanałów procesowych. Cyfrowa regulacja tgc dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | ☐ TAK / ☐ NIE |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-22 mhz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥4 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Dysk twardy SSD min. 512 GB | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Głębokość penetracji ≥2-55 cm | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-55 cm | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11. | Maksymalna prędkość obrazowania ≥5000 fps | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12. | Możliwość rotacji obrazu o 360° | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13. | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14. | Zaawansowany tryb dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż color lub power doppler) z możliwością wycięcia tła obrazu tak, aby na ekranie w obszarze zainteresowania roi widoczne były tylko naczynia. Aplikacje, w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, msk, ob. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika vi z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 15. | Funkcja pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2d | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 16. | Oprogramowanie dicom 3.0. lub równoważny | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 17. | Obrazowanie 3D/4D | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 18. | Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania, a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 19. | Aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning technology), która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia podejrzanych zmian w piersi w trakcie wykonywania badania ultrasonogradficznego ("na żywo") - wskazując ich położenie na obrazie 2D | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 20. | Aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI służąca do w pełni automatycznej detekcji projekcji echokardiograficznych płodu wraz z automatycznymi pomiarami. Aplikacja ma w sposób automatyczny rozpoznawać badane struktury i przekroje anatomiczne oraz je podpisywać (przekroje anatomiczne serca: 4CV, LVOT, RVOT, 3VV, Ao Arch, Duct Arch, pomiary dla serca płodu dla widoków: m.in. 4CH ( RV Width, LV Width, RA Width, LA Width, RV Length, LV Length, RV Area, LV Area, RA Area, LA Area, TV Annulus, MV Annulus), 3VV (PA Diam, Ao Diam, SVC Diam, Thymus Diam), 3VVPA (MPA Diam, RPA Diam), LVOT (Aorta, AV annulus) itp. Itd. wraz z automatycznym wyliczeniem parametrów z-score | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 21. | Aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning technology), która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia nerwu na obrazie ultrasonograficznym "na żywo" w trakcie badania a także wykonuje segmentację takiego obrazu (także "na żywo") pokazując położenie nie tylko nerwu ale także naczyń krwionośnych, mięśni, kości, więzadeł. Aplikacja wspiera pół - automatyczny pomiar powierzchni przekroju poprzecznego nerwu pośrodkowego nadgarstka (CSA) przydatnego do diagnostyki zespołu cieśni nadgarstka | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 22. | Videoprinter | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim | ☐ TAK / ☐ NIE |
| WYPOSAŻENIE DO APARATU USG – GŁOWICE: |  |  |
|  | Głowica liniowa wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań położniczych, mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz - ilość elementów: min. 250 - szerokość skanu: min 50 mm | ☐ TAK / ☐ NIE |
|  | Głowica convex wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - ilość elementów: min. 192 - kąt skanowania: min. 65° | ☐ TAK / ☐ NIE |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz -Kąt skanowania: min. 180° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej -Ilość elementów: min. 192 | ☐ TAK / ☐ NIE |

TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć

…….…………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Należy podać nazwę producenta, model i wersję w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego USG