Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo- ilościowe i parametry wymagane

Serwis gwarancyjny, szkolenia

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Zamawiający informuje, że wskazane parametry w kolumnie ,,Parametr wymagany” oznaczone jako ,,TAK” są wymagane; brak informacji o oferowanym parametrze zostanie uznane za brak parametru w zaoferowanym asortymencie.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę czujników do monitorowania pacjenta wraz z dzierżawą aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży , znak sprawy ZT-SZP-226/01/58/2026

OFERUJEMY:

Platforma monitorująca (Dzierżawa na okres 24 miesięcy), czujniki do monitorowania pacjenta

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

1) Dzierżawa Aparatury:

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Czynsz dzierżawy netto (PLN) za jeden miesiąc | Wartość netto (PLN) za okres 24 miesięcy | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) | Oferowany model/nazwa/producent, rok produkcji - należy podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma monitorująca | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

2) Dostawa czujników do monitorowania pacjenta:

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (cena jednostkowa netto x ilość szt.) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) | Producent/ model/typ | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujniki do pomiaru funkcji mózgu dla pacjentów dorosłych o wadze ≥ 40 kg, | 1280 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujniki dla pacjentów o wadze > 3kg < 30 kg, pomiar m.in. SpO2, SpHb, SpMET, PVI. | 440 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik, dla pacjentów o wadze > 3kg < 40 kg, pomiar m.in. SpO2, PR. | 1040 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość netto (dzierżawa + czujniki) |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT(%) |  |
| Wartość brutto (dzierżawa + czujniki) |  |

## o następujących parametrach:

| Pozycja 1. Platforma monitorująca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i opisać. |
|  | Platforma w technologii eliminującej artefakty ruchowe z NIEINWAZYJNYM POMIAREM: SpHb Total, PVI, SpOC (całkowita saturacja tlenu) | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru hemodynamicznego – min. 9 szt. | Tak |  |
|  | Moduł oksymetrii regionalnej – min. 4 szt. | Tak |  |
|  | Platforma monitorująca stacjonarno – transportowa z wyciąganym kolorowym, dotykowym panelem przednim ze stacji dokującej i automatyczną rotacją jego ekranu pion-poziom | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy platformy o ORi (Indeks Rezerwy Tlenowej), SpMet, SpCO – z obserwacją trendów oraz RRa, RRp, kapnografię w strumieniu bocznym | Tak |  |
|  | Prezentacja danych: Spo2, częstość pulsu, krzywa pletyzmograficzna, indeks perfuzjil, PVI, SpHb, SpOC, komunikaty alarmowe, trendy, czułość | Tak |  |
|  | Możliwość kalibracji SpHb na podstawie wartości z gazometrii lub z laboratorium | Tak |  |
|  | Precyzja pomiaru SpO2 – filtry adaptacyjne eliminujące sygnały z krwi żylnej (sztuczny puls żylny wywołany ruchem pacjenta i powodujący zaniżanie saturacji) | Tak |  |
|  | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o bardzo niskiej perfuzji co najmniej od 0,02 %; | Tak |  |
|  | PI (index perfuzji) wyświetlany w formie liczbowej – parametr pozwalający na dodatkową ocenę stanu pacjenta i miejsca pomiaru | Tak |  |
|  | Minimum 3 zakresy czułości pomiaru: - MAX – dla pacjentów z krytycznymi parametrami, zimnymi lub obrzękniętymi kończynami; - NORMALNY – pacjenci stabilni; - MNIEJ CZUŁY – pacjenci rzadziej monitorowani | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów nie mniej niż 4h pracy | Tak |  |
|  | Tryby uśredniania pomiarów: co 2 lub 4 sekundy (pacjenci resuscytowani, krytyczne parametry), co 8 lub 10 sekund (pacjenci stabilni), co 12 lub 14 lub 16 sekund (pacjenci rzadziej monitorowani) | Tak |  |
|  | Pomiar częstości pulsu w zakresie min. 25-240 uderzeń/minutę. | Tak |  |
|  | Urządzenia wyposażone w moduł monitorowania parametrów hemodynamicznych wykorzystujących nieinwazyjny pomiar hemoglobiny i algorytm oparty na sile pulsu tętniczego | Tak |  |
|  | Wyświetlane parametry min.: podaż tlenu (DO2) (wskaźnik), zużycie tlenu (VO2) (wskaźnik), pojemność minutowa serca (CO) (wskaźnik), objętość wyrzutowa serca (SV) (wskaźnik), ciśnienie skurczowe, średnie ciśnienie tętnicze, ciśnienie rozkurczowe, układowy opór naczyniowego (SVR) (wskaźnik), zmienność objętości wyrzutowej serca (SVV), częstość akcji serca (HR), zmienność rytmu zatokowego (HRV), zmienność ciśnienia tętna (PPV), powierzchnia ciała (BSA) | Tak |  |
|  | Moduł do podłączenia przewodu analogowego lub przewodu modułu BP | TAK |  |
|  | Prezentowane wartości min.: numeryczne, trendu, graficzne | Tak |  |
|  | Dostępne protokoły min.: podawanie płynu, pasywne unoszenie nóg, test okluzji końcowo wydechowej | Tak |  |
|  | Kabel łączący moduł z kardiomonitorem | Tak |  |
|  | Moduł NIRS z kablem połączeniowym do monitora, podwójne zakończenie do podłączenia czujników, dł. nie krótsza niż 3,5 m | Tak |  |
|  | Prezentowanie wartości numerycznych rSO3, trendu, % odchylenie od linii bazowej | Tak |  |
|  | Wartość absolutna dla czujników dla dorosłych o dokładności >4%, Dokładność trendów >3% | Tak |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia pomiarów bez ustalenia linii bazowej oraz modyfikacji linii bazowej podczas monitorowania | Tak |  |
|  | Pomiar min.: delty O2Hbi, delty HHbi, delty cHbi | Tak |  |
|  | Dotykowy podgląd informacji i opisu każdego parametru | Tak |  |
|  | Wybór różnych opcji proporcji wyświetlanych pomiarów i parametrów w zależności od potrzeb | Tak |  |
|  | Wózek, pozwalający na umocowanie urządzenia i szybkie wypięcie za pomocą jednego przycisku lub ramię z podstawą do zamocowania do szyny / ściany. | Tak |  |
| CZUJNIKI |  |  |  |
|  | Czujniki do pomiaru funkcji mózgu dla pacjentów dorosłych o wadze ≥ 40 kg, pomiar osobno prawej i lewej półkuli, 6 elektrod. | Tak |  |
|  | Czujniki dla pacjentów o wadze > 3kg < 30 kg, miejsce aplikacji dla pacjentów neonatologicznych - nadgarstek lub stopa oraz dla pacjentów dorosłych - palec, pomiar m.in. SpO2, SpHb, SpMET, PVI. | Tak |  |
|  | Czujnik, dla pacjentów o wadze > 3kg < 40 kg, można stosować dla pacjentów dorosłych na palec, pomiar m.in. SpO2, PR. | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i szkolenia

| L.p. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie dzierżawy: | 48 godzin w dni robocze, tj. pon. - pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
|  | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii: |  |  |
|  | - w okresie dzierżawy: a) bez użycia części zamiennych b) z użyciem części zamiennych | a) 7 dni roboczych b) 10 dni roboczych |  |
|  | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) Paszport techniczny; b) Instrukcje obsługi - w języku polskim (dopuszczone na nośniku elektronicznym); c) Licencje na oprogramowanie (jeśli dotyczy); d) Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 1620 ze zm.) tj: Deklaracje Zgodności, Certyfikaty CE, wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dotyczy wyrobów medycznych. | TAK |  |