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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji komory fitotronowej do hodowli glonów zapewniającej stałe parametry klimatyczne i oświetleniowe dla  Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji   Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji
Wymagania ogólne:
· możliwość prowadzenia hodowli glonów w środowisku wodnym,
· możliwość czasowego nawadniania/nawilżania (woda z sieci), wymuszonego napowietrzania hodowli (regulowana prędkości przepływu powietrza), ogrzewania/schładzania oraz odprowadzania skroplin do kanalizacji,
· możliwość sterowania i monitorowania pracy komory, w tym kontroli i rejestracji parametrów klimatycznych i oświetleniowych wewnątrz, co najmniej takich jak: temperatura, wilgotność, punkt rosy, natężenie oświetlenia, fotoperiod, ilość zużytej wody, poziom dwutlenku węgla, tlenu i azotu, zawartość fosforu i potasu w hodowlach,
· montaż paneli oświetleniowych na przeciwległych ścianach komory oraz opcjonalnie paneli półkowych,
· możliwość równoczesnego prowadzenia hodowli z wykorzystaniem trzech wytrząsarek (w 18 szklanych kolbach),
· możliwość zaprogramowania profili czasowych (min. 8), 
· możliwość akwizycji danych we wbudowanej pamięci oraz zapisu na zewnętrznym nośniku danych poprzez złącze USB,
· możliwość podglądu danych on-line,
· możliwość ustawienia opóźnionego startu w czasie zadeklarowanym przez użytkownika, 
· sygnalizowanie nieprawidłowości w pracy komory poprzez alarm wizualny i dźwiękowy, 
· zabezpieczenie komory przed niepożądanym uruchomieniem i/lub wyłączeniem za pomocą hasła,
· możliwość wyboru opcji przerwania lub kontynuowania pracy komory po wznowieniu zasilania, w przypadku awarii.
Parametry szczegółowe:
· pojemność komory: min. 650 dm3,
· wymiary zewnętrzne: maks. wysokość 200 cm, maks. szerokość i głębokość 100 cm,
· zasilanie: 230 V / 50 Hz,
· materiał konstrukcyjny obudowy komory: stal malowana proszkowo,
· materiał konstrukcyjny wnętrza komory: stali nierdzewna,
· wielkość wyświetlacza dotykowego sterownika: przekątna min. 10”,
· zakres temperatur pracy: co najmniej od 4°C do 40°C,
· stabilność utrzymania warunków termicznych: nie gorsza niż +/-0,5°C w temp. 25°C,
· żywotność źródła światła (UVA, UVB, UVC, światło białe): min. 25 000 godzin przy maksymalnej jasności.

Elementy wyposażenia: 
· sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dotykowym LCD (kontrola pracy urządzenia, akwizycja danych) – 1 szt.,
· wytrząsarka orbitalna, wyposażona w platformę z uchwytami na 6 kolb szklanych o pojemności maks. 1 dm3 (zakres dopuszczalnych temperatur pracy nie mniejszy niż zakres temperatur pracy komory; minimalna częstotliwość wytrząsania: co najmniej 50 obr/min, maksymalna częstotliwość wytrząsania: co najmniej 200 obr/min; dopuszczalne obciążenie: min. 6 kg; czas pracy ciągłej: co najmniej 6 dni) – 3 szt.,
· panel oświetleniowy LED, boczny, zapewniający naświetlanie hodowli na całej wysokości komory (światło UV: UVA, UVB i UVC; światło białe ciepłe o temperaturze barwowej do 3000 K i światło białe zimne o temperaturze barwowej do 5100 K) – 2 szt.,
· półka z wmontowanym panelem oświetleniowym – 3 szt.,
· półka ze stali nierdzewnej o nośności, odpowiadającej co najmniej ciężarowi wytrząsarki wraz z jej maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniem, o wymiarach dostosowanych do wymiarów komory – 3 szt.,
· system napowietrzania, wraz z pompą powietrza – 1 szt.,
· oprogramowanie sterujące – 1 szt.,
· pendrive – 1 szt.

Dokumentacja:
· dokumentacja DTR z deklaracjami zgodności

Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postępowania – min. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Serwis:
· autoryzowany serwis gwarancyjny producenta,
· darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim – support telefoniczny,
· reakcja serwisu: maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od zgłoszenia,
· czas naprawy: maksymalnie 5 dni.

Dostawa i włączenie do eksploatacji:
· darmowa dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji,
· termin dostawy – maksymalnie 12 tygodni od daty zamówienia.

Szkolenie stanowiskowe:
· darmowe przeszkolenie personelu na miejscu, po uruchomieniu komory.

Instrukcja obsługi urządzenia:
· instrukcja dostarczona wraz z komorą – w języku polskim i angielskim.

