PZ-26-13d/26   							Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji komory fitotronowej do hodowli glonów zapewniającej stałe parametry klimatyczne i oświetleniowe dla  Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji   Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji

Wymagania ogólne:

- możliwość prowadzenia hodowli glonów w środowisku wodnym,

- możliwość czasowego nawadniania/nawilżania (woda z sieci), wymuszonego napowietrzania hodowli (regulowana prędkości przepływu powietrza), ogrzewania/schładzania oraz odprowadzania skroplin do kanalizacji,

- możliwość sterowania i monitorowania pracy komory, w tym kontroli i rejestracji parametrów klimatycznych i oświetleniowych wewnątrz, co najmniej takich jak: temperatura, wilgotność, punkt rosy, natężenie oświetlenia, fotoperiod, ilość zużytej wody, poziom dwutlenku węgla, tlenu i azotu, zawartość fosforu i potasu w hodowlach,

- montaż paneli oświetleniowych na przeciwległych ścianach komory oraz opcjonalnie paneli półkowych,

- możliwość równoczesnego prowadzenia hodowli z wykorzystaniem trzech wytrząsarek (w 18 szklanych kolbach),

- możliwość zaprogramowania profili czasowych (min. 8),

- możliwość akwizycji danych we wbudowanej pamięci oraz zapisu na zewnętrznym nośniku danych poprzez złącze USB,

- możliwość podglądu danych on-line,

- możliwość ustawienia opóźnionego startu w czasie zadeklarowanym przez użytkownika,

- sygnalizowanie nieprawidłowości w pracy komory poprzez alarm wizualny i dźwiękowy,

- zabezpieczenie komory przed niepożądanym uruchomieniem i/lub wyłączeniem za pomocą hasła,

- możliwość wyboru opcji przerwania lub kontynuowania pracy komory po wznowieniu zasilania, w przypadku awarii.

Parametry szczegółowe:

- pojemność komory: min. 650 dm3,

- wymiary zewnętrzne: maks. wysokość 200 cm, maks. szerokość i głębokość 100 cm,

- zasilanie: 230 V / 50 Hz,

- materiał konstrukcyjny obudowy komory: stal malowana proszkowo,

- materiał konstrukcyjny wnętrza komory: stali nierdzewna,

- wielkość wyświetlacza dotykowego sterownika: przekątna min. 10”,

- zakres temperatur pracy: co najmniej od 4°C do 40°C,

- stabilność utrzymania warunków termicznych: nie gorsza niż +/-0,5°C w temp. 25°C,

- żywotność źródła światła (UVA, UVB, UVC, światło białe): min. 25 000 godzin przy maksymalnej jasności.

Elementy wyposażenia:

- sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dotykowym LCD (kontrola pracy urządzenia, akwizycja danych) – 1 szt.,

- wytrząsarka orbitalna, wyposażona w platformę z uchwytami na 6 kolb szklanych o pojemności maks. 1 dm3 (zakres dopuszczalnych temperatur pracy nie mniejszy niż zakres temperatur pracy komory; minimalna częstotliwość wytrząsania: co najmniej 50 obr/min, maksymalna częstotliwość wytrząsania: co najmniej 200 obr/min; dopuszczalne obciążenie: min. 6 kg; czas pracy ciągłej: co najmniej 6 dni) – 3 szt.,

- panel oświetleniowy LED, boczny, zapewniający naświetlanie hodowli na całej wysokości komory (światło UV: UVA, UVB i UVC; światło białe ciepłe o temperaturze barwowej do 3000 K i światło białe zimne o temperaturze barwowej do 5100 K) – 2 szt.,

- półka z wmontowanym panelem oświetleniowym – 3 szt.,

- półka ze stali nierdzewnej o nośności, odpowiadającej co najmniej ciężarowi wytrząsarki wraz z jej maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniem, o wymiarach dostosowanych do wymiarów komory – 3 szt.,

- system napowietrzania, wraz z pompą powietrza – 1 szt.,

- oprogramowanie sterujące – 1 szt.,

- pendrive – 1 szt.

Dokumentacja:

- dokumentacja DTR z deklaracjami zgodności

Gwarancja:

- gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postępowania – min. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Serwis:

- autoryzowany serwis gwarancyjny producenta,

- darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim – support telefoniczny,

- reakcja serwisu: maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od zgłoszenia,

- czas naprawy: maksymalnie 5 dni.

Dostawa i włączenie do eksploatacji:

- darmowa dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji,

- termin dostawy – maksymalnie 12 tygodni od daty zamówienia.

Szkolenie stanowiskowe:

- darmowe przeszkolenie personelu na miejscu, po uruchomieniu komory.

Instrukcja obsługi urządzenia:

- instrukcja dostarczona wraz z komorą – w języku polskim i angielskim.