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Formularz parametrów technicznych

Dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji komory fitotronowej do hodowli glonów zapewniającej stałe parametry klimatyczne i oświetleniowe dla  Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji   Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji

Komora fitotronowea     ……………(model)    …………………………………..(producent)

I. OPIS OGÓLNY WYMAGAŃ URZĄDZENIA
	Lp.
	Wymagane obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje
	Oferowane parametry/funkcje

	1.
	możliwość prowadzenia hodowli glonów w środowisku wodnym,
	

	2.
	możliwość czasowego nawadniania/nawilżania (woda z sieci), wymuszonego napowietrzania hodowli (regulowana prędkości przepływu powietrza), ogrzewania/schładzania oraz odprowadzania skroplin do kanalizacji,
	

	3.
	możliwość sterowania i monitorowania pracy komory, w tym kontroli i rejestracji parametrów klimatycznych i oświetleniowych wewnątrz, co najmniej takich jak: temperatura, wilgotność, punkt rosy, natężenie oświetlenia, fotoperiod, ilość zużytej wody, poziom dwutlenku węgla, tlenu i azotu, zawartość fosforu i potasu w hodowlach,
	

	4.
	montaż paneli oświetleniowych na przeciwległych ścianach komory oraz opcjonalnie paneli półkowych,
	

	5.
	możliwość równoczesnego prowadzenia hodowli z wykorzystaniem trzech wytrząsarek (w 18 szklanych kolbach),
	

	6.
	możliwość zaprogramowania profili czasowych (min. 8), 
	

	7.
	możliwość akwizycji danych we wbudowanej pamięci oraz zapisu na zewnętrznym nośniku danych poprzez złącze USB,
	

	8.
	możliwość podglądu danych on-line,
	

	9.
	możliwość ustawienia opóźnionego startu w czasie zadeklarowanym przez użytkownika, 
	

	10.
	sygnalizowanie nieprawidłowości w pracy komory poprzez alarm wizualny i dźwiękowy, 
	

	11.
	zabezpieczenie komory przed niepożądanym uruchomieniem i/lub wyłączeniem za pomocą hasła,
	

	12.
	możliwość wyboru opcji przerwania lub kontynuowania pracy komory po wznowieniu zasilania, w przypadku awarii.
	



II. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGAŃ URZĄDZENIA
	Lp.
	Parametry minimalne
	Oferowane parametry/funkcje

	1.
	pojemność komory: min. 650 dm3,
	

	2.
	wymiary zewnętrzne: maks. wysokość 200 cm, maks. szerokość i głębokość 100 cm,
	

	3. 
	zasilanie: 230 V / 50 Hz,
	

	4.
	materiał konstrukcyjny obudowy komory: stal malowana proszkowo,
	

	5.
	materiał konstrukcyjny wnętrza komory: stali nierdzewna,
	

	6.
	wielkość wyświetlacza dotykowego sterownika: przekątna min. 10”,
	

	7.
	zakres temperatur pracy: co najmniej od 4°C do 40°C,
	

	8.
	stabilność utrzymania warunków termicznych: nie gorsza niż +/-0,5°C w temp. 25°C,
	

	9.
	żywotność źródła światła (UVA, UVB, UVC, światło białe): min. 25 000 godzin przy maksymalnej jasności.
	



	Lp.
	Elementy wyposażenia
	Oferowane 

	1.
	sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dotykowym LCD (kontrola pracy urządzenia, akwizycja danych) – 1 szt.,
	

	2.
	wytrząsarka orbitalna, wyposażona w platformę z uchwytami na 6 kolb szklanych o pojemności maks. 1 dm3 (zakres dopuszczalnych temperatur pracy nie mniejszy niż zakres temperatur pracy komory; minimalna częstotliwość wytrząsania: co najmniej 50 obr/min, maksymalna częstotliwość wytrząsania: co najmniej 200 obr/min; dopuszczalne obciążenie: min. 6 kg; czas pracy ciągłej: co najmniej 6 dni) – 3 szt.,
	

	3. 
	panel oświetleniowy LED, boczny, zapewniający naświetlanie hodowli na całej wysokości komory (światło UV: UVA, UVB i UVC; światło białe ciepłe o temperaturze barwowej do 3000 K i światło białe zimne o temperaturze barwowej do 5100 K) – 2 szt.,
	

	4.
	półka z wmontowanym panelem oświetleniowym – 3 szt.,
	

	5.
	półka ze stali nierdzewnej o nośności, odpowiadającej co najmniej ciężarowi wytrząsarki wraz z jej maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniem, o wymiarach dostosowanych do wymiarów komory – 3 szt.,
	

	6.
	system napowietrzania, wraz z pompą powietrza – 1 szt.,
	

	7.
	oprogramowanie sterujące – 1 szt.,
	

	8.
	pendrive – 1 szt.
	



	Lp.
	Wymagane
	Oferowane 

	1.
	Dokumentacja:
	

	
	dokumentacja DTR z deklaracjami zgodności
	

	2.
	Gwarancja:
	

	
	gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postępowania – min. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
	

	3.
	Serwis:
	

	
	autoryzowany serwis gwarancyjny producenta,
	

	
	darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim – support telefoniczny,

	

	
	reakcja serwisu: maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od zgłoszenia,

	

	
	czas naprawy: maksymalnie 5 dni.

	

	4. 
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
	

	
	darmowa dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji
	

	
	termin dostawy – maksymalnie 84 dni (12 tygodni) od daty zamówienia.
	

	
	Szkolenie stanowiskowe:
darmowe przeszkolenie personelu na miejscu, po uruchomieniu komory.
	

	
	Instrukcja obsługi urządzenia:
	

	
	instrukcja dostarczona wraz z komorą – w języku polskim i angielskim.
	









............................., .........................                          ...........................................................................................
           (miejscowość , data)                                           (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Dokument powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
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