PZ-26-13d/26 								Załącznik nr 1a do Oferty

Formularz parametrów technicznych

Dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji komory fitotronowej do hodowli glonów zapewniającej stałe parametry klimatyczne i oświetleniowe dla  Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji   Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji

Komora fitotronowea     ……………(model)    …………………………………..(producent)

I. OPIS OGÓLNY WYMAGAŃ URZĄDZENIA

| Lp. | Wymagane obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje | Oferowane parametry/funkcje |
| --- | --- | --- |
| 1. | możliwość prowadzenia hodowli glonów w środowisku wodnym, |  |
| 2. | możliwość czasowego nawadniania/nawilżania (woda z sieci), wymuszonego napowietrzania hodowli (regulowana prędkości przepływu powietrza), ogrzewania/schładzania oraz odprowadzania skroplin do kanalizacji, |  |
| 3. | możliwość sterowania i monitorowania pracy komory, w tym kontroli i rejestracji parametrów klimatycznych i oświetleniowych wewnątrz, co najmniej takich jak: temperatura, wilgotność, punkt rosy, natężenie oświetlenia, fotoperiod, ilość zużytej wody, poziom dwutlenku węgla, tlenu i azotu, zawartość fosforu i potasu w hodowlach, |  |
| 4. | montaż paneli oświetleniowych na przeciwległych ścianach komory oraz opcjonalnie paneli półkowych, |  |
| 5. | możliwość równoczesnego prowadzenia hodowli z wykorzystaniem trzech wytrząsarek (w 18 szklanych kolbach), |  |
| 6. | możliwość zaprogramowania profili czasowych (min. 8), |  |
| 7. | możliwość akwizycji danych we wbudowanej pamięci oraz zapisu na zewnętrznym nośniku danych poprzez złącze USB, |  |
| 8. | możliwość podglądu danych on-line, |  |
| 9. | możliwość ustawienia opóźnionego startu w czasie zadeklarowanym przez użytkownika, |  |
| 10. | sygnalizowanie nieprawidłowości w pracy komory poprzez alarm wizualny i dźwiękowy, |  |
| 11. | zabezpieczenie komory przed niepożądanym uruchomieniem i/lub wyłączeniem za pomocą hasła, |  |
| 12. | możliwość wyboru opcji przerwania lub kontynuowania pracy komory po wznowieniu zasilania, w przypadku awarii. |  |

II. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGAŃ URZĄDZENIA

| Lp. | Parametry minimalne | Oferowane parametry/funkcje |
| --- | --- | --- |
| 1. | pojemność komory: min. 650 dm3, |  |
| 2. | wymiary zewnętrzne: maks. wysokość 200 cm, maks. szerokość i głębokość 100 cm, |  |
| 3. | zasilanie: 230 V / 50 Hz, |  |
| 4. | materiał konstrukcyjny obudowy komory: stal malowana proszkowo, |  |
| 5. | materiał konstrukcyjny wnętrza komory: stali nierdzewna, |  |
| 6. | wielkość wyświetlacza dotykowego sterownika: przekątna min. 10”, |  |
| 7. | zakres temperatur pracy: co najmniej od 4°C do 40°C, |  |
| 8. | stabilność utrzymania warunków termicznych: nie gorsza niż +/-0,5°C w temp. 25°C, |  |
| 9. | żywotność źródła światła (UVA, UVB, UVC, światło białe): min. 25 000 godzin przy maksymalnej jasności. |  |

| Lp. | Elementy wyposażenia | Oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dotykowym LCD (kontrola pracy urządzenia, akwizycja danych) – 1 szt., |  |
| 2. | wytrząsarka orbitalna, wyposażona w platformę z uchwytami na 6 kolb szklanych o pojemności maks. 1 dm3 (zakres dopuszczalnych temperatur pracy nie mniejszy niż zakres temperatur pracy komory; minimalna częstotliwość wytrząsania: co najmniej 50 obr/min, maksymalna częstotliwość wytrząsania: co najmniej 200 obr/min; dopuszczalne obciążenie: min. 6 kg; czas pracy ciągłej: co najmniej 6 dni) – 3 szt., |  |
| 3. | panel oświetleniowy LED, boczny, zapewniający naświetlanie hodowli na całej wysokości komory (światło UV: UVA, UVB i UVC; światło białe ciepłe o temperaturze barwowej do 3000 K i światło białe zimne o temperaturze barwowej do 5100 K) – 2 szt., |  |
| 4. | półka z wmontowanym panelem oświetleniowym – 3 szt., |  |
| 5. | półka ze stali nierdzewnej o nośności, odpowiadającej co najmniej ciężarowi wytrząsarki wraz z jej maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniem, o wymiarach dostosowanych do wymiarów komory – 3 szt., |  |
| 6. | system napowietrzania, wraz z pompą powietrza – 1 szt., |  |
| 7. | oprogramowanie sterujące – 1 szt., |  |
| 8. | pendrive – 1 szt. |  |

| Lp. | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja: |  |
|  | dokumentacja DTR z deklaracjami zgodności |  |
| 2. | Gwarancja: |  |
|  | gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postępowania – min. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. |  |
| 3. | Serwis: |  |
|  | autoryzowany serwis gwarancyjny producenta, |  |
|  | darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim – support telefoniczny, |  |
|  | reakcja serwisu: maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od zgłoszenia, |  |
|  | czas naprawy: maksymalnie 5 dni. |  |
| 4. | Dostawa i włączenie do eksploatacji: |  |
|  | darmowa dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji |  |
|  | termin dostawy – maksymalnie 84 dni (12 tygodni) od daty zamówienia. |  |
|  | Szkolenie stanowiskowe: darmowe przeszkolenie personelu na miejscu, po uruchomieniu komory. |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia: |  |
|  | instrukcja dostarczona wraz z komorą – w języku polskim i angielskim. |  |

............................., .........................                          ...........................................................................................
           (miejscowość , data)                                           (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dokument powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.