Nałęczów, 11.08.2026 r.
KSU.1-3321/15/26
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do zakładu przyrodoleczniczego i fizjoterapii”
Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez uczestników postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający – Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ - przekazuje poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:
Pozycja 7. Przedmiot: Laser wysokoenergetyczny - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny spełniający poniższe kryteria:

Pytanie 1
Lp.4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny o moc maksymalnei  CW 29 W?
- Wymagana moc nieznacznie różni się od oczekiwanej w OPZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera wysokoenergetycznego o maksymalnej mocy CW 29 W.


Pytanie 2 Lp.5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny o mocy szczytowej 400 W?
-Wymagana moc jest lepsza od oczekiwanej w OPZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera wysokoenergetycznego o mocy szczytowej 400 W.

Pytanie 3 Lp.6  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny o parametrze: superimpuls do 400 W ?
-Wartość lepsza od oczekiwanej w OPZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera wysokoenergetycznego o parametrze superimpuls do 400 W.


Pytanie 4 Lp.9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny o parametrze: nanoimpuls 70 ns
-Parametr nie mający istotnego i odczuwalnego wpływu na terapie.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera wysokoenergetycznego o parametrze nanoimpuls 70 ns.


Pytanie 5 Lp.25
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Laser o wymiarach sterownika 210x 300x 160 ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera o wymiarach sterownika 210 × 300 × 160 mm.


Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga przystawki sanującej do opisanego lasera?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga, aby oferowany laser wysokoenergetyczny był wyposażony w przystawkę skanującą.





Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
