Nałęczów, 11.08.2026 r.

KSU.1-3321/15/26

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do zakładu przyrodoleczniczego i fizjoterapii”

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez uczestników postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający – Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ - przekazuje poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pozycja 7. Przedmiot: Laser wysokoenergetyczny - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny spełniający poniższe kryteria:

Pytanie 1

Lp.4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny o moc maksymalnei  CW 29 W?

- Wymagana moc nieznacznie różni się od oczekiwanej w OPZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera wysokoenergetycznego o maksymalnej mocy CW 29 W.

Pytanie 2 Lp.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny o mocy szczytowej 400 W?

-Wymagana moc jest lepsza od oczekiwanej w OPZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera wysokoenergetycznego o mocy szczytowej 400 W.

Pytanie 3 Lp.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny o parametrze: superimpuls do 400 W ?

-Wartość lepsza od oczekiwanej w OPZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera wysokoenergetycznego o parametrze superimpuls do 400 W.

Pytanie 4 Lp.9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny laser wysokoenergetyczny o parametrze: nanoimpuls 70 ns

-Parametr nie mający istotnego i odczuwalnego wpływu na terapie.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera wysokoenergetycznego o parametrze nanoimpuls 70 ns.

Pytanie 5 Lp.25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Laser o wymiarach sterownika 210x 300x 160 ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera o wymiarach sterownika 210 × 300 × 160 mm.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga przystawki sanującej do opisanego lasera?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga, aby oferowany laser wysokoenergetyczny był wyposażony w przystawkę skanującą.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.