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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dostawa i  instalacja młynka kriogenicznego do precyzyjnego mielenia próbek organicznych i nieorganicznych w warunkach temperatury ciekłego azotu dla  Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji   Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji
Wymagania ogólne:
· mielenie próbek przy użyciu metalowego trzpienia poruszającego się magnetycznie wewnątrz naczynia; trzpień jako jedyny element poruszający się w urządzeniu; niedopuszczalne są kulki jako element mielący
· wstępne zamrażanie próbek i utrzymywanie ich przez cały okres mielenia w niskiej temperaturze poprzez zanurzenie wraz z naczynkiem w ciekłym azocie; niedopuszczalne jest jedynie omywanie naczynka ciekłym azotem
· elektroniczny, demontowalny panel sterujący wyświetlający co najmniej: nazwę cyklu mielenia, bieżący status mielenia, czas wymrażania, czas mielenia w poszczególnych cyklach oraz częstotliwość pracy trzpienia/rozdrabniacza
· możliwość programowania cykli pracy młynka: liczby cykli, czasu wstępnego wychładzania próbki, czasu mielenia oraz czasu dochładzania próbki pomiędzy mieleniami
· pamięć urządzenia dla minimum 10 różnych programów/cykli mielenia, które można edytować, nazwać i zapisać
· możliwość zmiany szybkości/częstotliwości pracy trzpienia w trakcie mielenia
· czujnik poziomu ciekłego azotu zabezpieczający próbkę przed ogrzaniem
· czujnik otwarcia pokrywy urządzenia dla bezpieczeństwa pracy operatora
· naczynka do mielenia w pełni rozbieralne, umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję
Parametry szczegółowe:
· urządzenie musi być przystosowane do pracy z naczyniami o nominalnej pojemności 175 ml, 20 ml i 0,5 ml
· możliwość równoczesnego mielenia 2 próbek w naczynkach o pojemności co najmniej 175 ml lub minimum 8 różnych próbek w 8 oddzielnych naczynkach o pojemności co najmniej 20 ml, opcjonalnie możliwość mielenia 24 próbek w naczyniach o pojemności 0,5 ml
· wymiary zewnętrzne urządzenia: nie większe niż 55,0 x 50,8 x 64,8 cm
· zasilanie: 230 V / 50 Hz
· materiał konstrukcyjny obudowy urządzenia: metal, plastik
· materiał konstrukcyjny wnętrza urządzenia: aluminium
· wielkość wyświetlacza panelu sterującego: nie mniejszy niż 7 cali
· masa urządzenia nie większa niż 47 kg
Elementy wyposażenia: 
· co najmniej 4 zestawy zawierające po 4 szt. naczynek do mielenia o pojemności nominalnej 175 ml, wykonane z przezroczystego poliwęglanu umożliwiającego wizualne sprawdzenie stanu rozdrobnienia próbki w trakcie mielenia, stalowy trzpień/rozdrabniacz oraz zatyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
· rękawice kriogeniczne w rozmiarze uniwersalnym – co najmniej 1 para
· statyw na dostarczone w zestawie naczynka do mielenia – co najmniej 1 szt.
· otwieracz do naczynek do mielenia o pojemności nominalnej175 ml – co najmniej 1 szt.
· zestaw zamiennych tubusów poliwęglanowych do naczynek o pojemności nominalnej175 ml co najmniej 20 szt.
Dokumentacja:
· oznakowanie znakiem CE i RoHS
Gwarancja:
· 24 miesiące
Serwis:
· przedstawicielstwo i autoryzowany serwis na terenie Polski
· darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim – support telefoniczny,
· reakcja serwisu: maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od zgłoszenia,
· czas naprawy: maksymalnie 5 dni.

Dostawa i włączenie do eksploatacji:
· dostawa oraz instalacja w siedzibie użytkownika na koszt Wykonawcy
Szkolenie stanowiskowe:
· co najmniej dwa dni (jeden dzień bezpośrednio po montażu, kolejny w dowolnym terminie uzgodnionym przez użytkownika z oferentem)
Instrukcja obsługi urządzenia:
· po polsku i angielsku w formacie pdf oraz wersji papierowej
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