PZ-26-14d/26   							Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i  instalacja młynka kriogenicznego do precyzyjnego mielenia próbek organicznych i nieorganicznych w warunkach temperatury ciekłego azotu dla  Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji   Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji

Wymagania ogólne:

- mielenie próbek przy użyciu metalowego trzpienia poruszającego się magnetycznie wewnątrz naczynia; trzpień jako jedyny element poruszający się w urządzeniu; niedopuszczalne są kulki jako element mielący

- wstępne zamrażanie próbek i utrzymywanie ich przez cały okres mielenia w niskiej temperaturze poprzez zanurzenie wraz z naczynkiem w ciekłym azocie; niedopuszczalne jest jedynie omywanie naczynka ciekłym azotem

- elektroniczny, demontowalny panel sterujący wyświetlający co najmniej: nazwę cyklu mielenia, bieżący status mielenia, czas wymrażania, czas mielenia w poszczególnych cyklach oraz częstotliwość pracy trzpienia/rozdrabniacza

- możliwość programowania cykli pracy młynka: liczby cykli, czasu wstępnego wychładzania próbki, czasu mielenia oraz czasu dochładzania próbki pomiędzy mieleniami

- pamięć urządzenia dla minimum 10 różnych programów/cykli mielenia, które można edytować, nazwać i zapisać

- możliwość zmiany szybkości/częstotliwości pracy trzpienia w trakcie mielenia

- czujnik poziomu ciekłego azotu zabezpieczający próbkę przed ogrzaniem

- czujnik otwarcia pokrywy urządzenia dla bezpieczeństwa pracy operatora

- naczynka do mielenia w pełni rozbieralne, umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję

Parametry szczegółowe:

- urządzenie musi być przystosowane do pracy z naczyniami o nominalnej pojemności 175 ml, 20 ml i 0,5 ml

- możliwość równoczesnego mielenia 2 próbek w naczynkach o pojemności co najmniej 175 ml lub minimum 8 różnych próbek w 8 oddzielnych naczynkach o pojemności co najmniej 20 ml, opcjonalnie możliwość mielenia 24 próbek w naczyniach o pojemności 0,5 ml

- wymiary zewnętrzne urządzenia: nie większe niż 55,0 x 50,8 x 64,8 cm

- zasilanie: 230 V / 50 Hz

- materiał konstrukcyjny obudowy urządzenia: metal, plastik

- materiał konstrukcyjny wnętrza urządzenia: aluminium

- wielkość wyświetlacza panelu sterującego: nie mniejszy niż 7 cali

- masa urządzenia nie większa niż 47 kg

Elementy wyposażenia:

- co najmniej 4 zestawy zawierające po 4 szt. naczynek do mielenia o pojemności nominalnej 175 ml, wykonane z przezroczystego poliwęglanu umożliwiającego wizualne sprawdzenie stanu rozdrobnienia próbki w trakcie mielenia, stalowy trzpień/rozdrabniacz oraz zatyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej

- rękawice kriogeniczne w rozmiarze uniwersalnym – co najmniej 1 para

- statyw na dostarczone w zestawie naczynka do mielenia – co najmniej 1 szt.

- otwieracz do naczynek do mielenia o pojemności nominalnej175 ml – co najmniej 1 szt.

- zestaw zamiennych tubusów poliwęglanowych do naczynek o pojemności nominalnej175 ml co najmniej 20 szt.

Dokumentacja:

- oznakowanie znakiem CE i RoHS

Gwarancja:

- 24 miesiące

Serwis:

- przedstawicielstwo i autoryzowany serwis na terenie Polski

- darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim – support telefoniczny,

- reakcja serwisu: maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od zgłoszenia,

- czas naprawy: maksymalnie 5 dni.

Dostawa i włączenie do eksploatacji:

- dostawa oraz instalacja w siedzibie użytkownika na koszt Wykonawcy

Szkolenie stanowiskowe:

- co najmniej dwa dni (jeden dzień bezpośrednio po montażu, kolejny w dowolnym terminie uzgodnionym przez użytkownika z oferentem)

Instrukcja obsługi urządzenia:

- po polsku i angielsku w formacie pdf oraz wersji papierowej