PZ-26-14d/26 								Załącznik nr 1a do Oferty

Formularz parametrów technicznych

Dostawa i  instalacja młynka kriogenicznego do precyzyjnego mielenia próbek organicznych i nieorganicznych w warunkach temperatury ciekłego azotu dla  Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji   Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji

Młynek kriogeniczny     ……………(model)    …………………………………..(producent)

I. OPIS OGÓLNY WYMAGAŃ URZĄDZENIA

| Lp. | Wymagane obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje | Oferowane parametry/funkcje |
| --- | --- | --- |
| 1. | mielenie próbek przy użyciu metalowego trzpienia poruszającego się magnetycznie wewnątrz naczynia; trzpień jako jedyny element poruszający się w urządzeniu; niedopuszczalne są kulki jako element mielący |  |
| 2. | wstępne zamrażanie próbek i utrzymywanie ich przez cały okres mielenia w niskiej temperaturze poprzez zanurzenie wraz z naczynkiem w ciekłym azocie; niedopuszczalne jest jedynie omywanie naczynka ciekłym azotem |  |
| 3. | elektroniczny, demontowalny panel sterujący wyświetlający co najmniej: nazwę cyklu mielenia, bieżący status mielenia, czas wymrażania, czas mielenia w poszczególnych cyklach oraz częstotliwość pracy trzpienia/rozdrabniacza |  |
| 4. | możliwość programowania cykli pracy młynka: liczby cykli, czasu wstępnego wychładzania próbki, czasu mielenia oraz czasu dochładzania próbki pomiędzy mieleniami |  |
| 5. | pamięć urządzenia dla minimum 10 różnych programów/cykli mielenia, które można edytować, nazwać i zapisać |  |
| 6. | możliwość zmiany szybkości/częstotliwości pracy trzpienia w trakcie mielenia |  |
| 7. | czujnik poziomu ciekłego azotu zabezpieczający próbkę przed ogrzaniem |  |
| 8. | czujnik otwarcia pokrywy urządzenia dla bezpieczeństwa pracy operatora |  |
| 9. | naczynka do mielenia w pełni rozbieralne, umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję |  |

II. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGAŃ URZĄDZENIA

| Lp. | Parametry minimalne | Oferowane parametry/funkcje |
| --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie musi być przystosowane do pracy z naczyniami o nominalnej pojemności 175 ml, 20 ml i 0,5 ml |  |
| 2. | możliwość równoczesnego mielenia 2 próbek w naczynkach o pojemności co najmniej 175 ml lub minimum 8 różnych próbek w 8 oddzielnych naczynkach o pojemności co najmniej 20 ml, opcjonalnie możliwość mielenia 24 próbek w naczyniach o pojemności 0,5 ml |  |
| 3. | wymiary zewnętrzne urządzenia: nie większe niż 55,0 x 50,8 x 64,8 cm |  |
| 4. | zasilanie: 230 V / 50 Hz |  |
| 5. | materiał konstrukcyjny obudowy urządzenia: metal, plastik |  |
| 6. | materiał konstrukcyjny wnętrza urządzenia: aluminium |  |
| 7. | wielkość wyświetlacza panelu sterującego: nie mniejszy niż 7 cali |  |
| 8. | masa urządzenia nie większa niż 47 kg |  |

| Lp. | Elementy wyposażenia | Oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | co najmniej 4 zestawy zawierające po 4 szt. naczynek do mielenia o pojemności nominalnej 175 ml, wykonane z przezroczystego poliwęglanu umożliwiającego wizualne sprawdzenie stanu rozdrobnienia próbki w trakcie mielenia, stalowy trzpień/rozdrabniacz oraz zatyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej |  |
| 2. | rękawice kriogeniczne w rozmiarze uniwersalnym – co najmniej 1 para |  |
| 3. | statyw na dostarczone w zestawie naczynka do mielenia – co najmniej 1 szt. |  |
| 4. | otwieracz do naczynek do mielenia o pojemności nominalnej175 ml – co najmniej 1 szt. |  |
| 5. | zestaw zamiennych tubusów poliwęglanowych do naczynek o pojemności nominalnej175 ml co najmniej 20 szt. |  |

| Lp. | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja: |  |
|  | oznakowanie znakiem CE i RoHS |  |
| 2. | Gwarancja: |  |
|  | 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. |  |
| 3. | Serwis: |  |
|  | przedstawicielstwo i autoryzowany serwis na terenie Polski |  |
|  | darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim – support telefoniczny, |  |
|  | reakcja serwisu: maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od zgłoszenia, |  |
|  | czas naprawy: maksymalnie 5 dni. |  |
| 4. | Dostawa i włączenie do eksploatacji: |  |
|  | dostawa oraz instalacja w siedzibie użytkownika na koszt Wykonawcy |  |
|  | termin dostawy – maksymalnie 84 dni ( 12 tygodni) od daty zamówienia. |  |
|  | Szkolenie stanowiskowe: co najmniej dwa dni (jeden dzień bezpośrednio po montażu, kolejny w dowolnym terminie uzgodnionym przez użytkownika z Wykonawcą) |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia: |  |
|  | po polsku i angielsku w formacie pdf oraz wersji papierowej |  |

............................., .........................                          ...........................................................................................
           (miejscowość , data)                                           (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dokument powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.