PZ-26-14d/26 								Załącznik nr 1a do Oferty



Formularz parametrów technicznych

Dostawa i  instalacja młynka kriogenicznego do precyzyjnego mielenia próbek organicznych i nieorganicznych w warunkach temperatury ciekłego azotu dla  Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji   Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji

Młynek kriogeniczny     ……………(model)    …………………………………..(producent)

I. OPIS OGÓLNY WYMAGAŃ URZĄDZENIA
	Lp.
	Wymagane obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje
	Oferowane parametry/funkcje

	1.
	mielenie próbek przy użyciu metalowego trzpienia poruszającego się magnetycznie wewnątrz naczynia; trzpień jako jedyny element poruszający się w urządzeniu; niedopuszczalne są kulki jako element mielący
	

	2.
	wstępne zamrażanie próbek i utrzymywanie ich przez cały okres mielenia w niskiej temperaturze poprzez zanurzenie wraz z naczynkiem w ciekłym azocie; niedopuszczalne jest jedynie omywanie naczynka ciekłym azotem
	

	3.
	elektroniczny, demontowalny panel sterujący wyświetlający co najmniej: nazwę cyklu mielenia, bieżący status mielenia, czas wymrażania, czas mielenia w poszczególnych cyklach oraz częstotliwość pracy trzpienia/rozdrabniacza
	

	4.
	możliwość programowania cykli pracy młynka: liczby cykli, czasu wstępnego wychładzania próbki, czasu mielenia oraz czasu dochładzania próbki pomiędzy mieleniami
	

	5.
	pamięć urządzenia dla minimum 10 różnych programów/cykli mielenia, które można edytować, nazwać i zapisać
	

	6.
	możliwość zmiany szybkości/częstotliwości pracy trzpienia w trakcie mielenia
	

	7.
	czujnik poziomu ciekłego azotu zabezpieczający próbkę przed ogrzaniem
	

	8.
	czujnik otwarcia pokrywy urządzenia dla bezpieczeństwa pracy operatora
	

	9.
	naczynka do mielenia w pełni rozbieralne, umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję
	









II. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGAŃ URZĄDZENIA
	Lp.
	Parametry minimalne
	Oferowane parametry/funkcje

	1.
	urządzenie musi być przystosowane do pracy z naczyniami o nominalnej pojemności 175 ml, 20 ml i 0,5 ml
	

	2.
	możliwość równoczesnego mielenia 2 próbek w naczynkach o pojemności co najmniej 175 ml lub minimum 8 różnych próbek w 8 oddzielnych naczynkach o pojemności co najmniej 20 ml, opcjonalnie możliwość mielenia 24 próbek w naczyniach o pojemności 0,5 ml
	

	3. 
	wymiary zewnętrzne urządzenia: nie większe niż 55,0 x 50,8 x 64,8 cm
	

	4.
	zasilanie: 230 V / 50 Hz
	

	5.
	materiał konstrukcyjny obudowy urządzenia: metal, plastik
	

	6.
	materiał konstrukcyjny wnętrza urządzenia: aluminium
	

	7.
	wielkość wyświetlacza panelu sterującego: nie mniejszy niż 7 cali
	

	8.
	masa urządzenia nie większa niż 47 kg
	



	Lp.
	Elementy wyposażenia
	Oferowane 

	1.
	co najmniej 4 zestawy zawierające po 4 szt. naczynek do mielenia o pojemności nominalnej 175 ml, wykonane z przezroczystego poliwęglanu umożliwiającego wizualne sprawdzenie stanu rozdrobnienia próbki w trakcie mielenia, stalowy trzpień/rozdrabniacz oraz zatyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
	

	2.
	rękawice kriogeniczne w rozmiarze uniwersalnym – co najmniej 1 para
	

	3. 
	statyw na dostarczone w zestawie naczynka do mielenia – co najmniej 1 szt.
	

	4.
	otwieracz do naczynek do mielenia o pojemności nominalnej175 ml – co najmniej 1 szt.
	

	5.
	zestaw zamiennych tubusów poliwęglanowych do naczynek o pojemności nominalnej175 ml co najmniej 20 szt.
	



	Lp.
	Wymagane
	Oferowane 

	1.
	Dokumentacja:
	

	
	oznakowanie znakiem CE i RoHS

	

	2.
	Gwarancja:
	

	
	24  miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
	

	3.
	Serwis:
	

	
	przedstawicielstwo i autoryzowany serwis na terenie Polski

	

	
	darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim – support telefoniczny,

	

	
	reakcja serwisu: maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od zgłoszenia,

	

	
	czas naprawy: maksymalnie 5 dni.

	

	4. 
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
	

	
	dostawa oraz instalacja w siedzibie użytkownika na koszt Wykonawcy

	

	
	termin dostawy – maksymalnie 84 dni ( 12 tygodni) od daty zamówienia.
	

	
	Szkolenie stanowiskowe:
co najmniej dwa dni (jeden dzień bezpośrednio po montażu, kolejny w dowolnym terminie uzgodnionym przez użytkownika z Wykonawcą)

	

	
	Instrukcja obsługi urządzenia:
	

	
	po polsku i angielsku w formacie pdf oraz wersji papierowej

	









............................., .........................                          ...........................................................................................
           (miejscowość , data)                                           (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Dokument powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
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