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Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji 
warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.39.2026 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
Zmiana polega na:
1) zmianie treści Załącznika nr 1 do SWZ dla Części nr 1 (Dostawa pipet jedno i wielokanałowych, statywów do pipet), tabela – zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia,
2) zmianie treści Załącznika nr 9 do SWZ dla Części nr 1 (Dostawa pipet jedno i wielokanałowych, statywów do pipet), tabela – zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego zawiadomienia.
W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 
W związku z faktem, iż zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia jest istotna dla sporządzenia oferty, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert, o którym mowa w Rozdziale XI specyfikacji warunków zamówienia. 
Nowym terminem składania ofert jest 11 sierpień 2026 r. godz. 10:00. Nowym terminem otwarcia ofert  jest 11 sierpień 2026  r. godz. 13:00. 
 Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Część nr 1 - Dostawa pipet jedno i wielokanałowych, statywów do pipet,
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis - Parametry techniczne
	Ilość zamawiana
	Jednostka miary             
	Wymagany minimalny termin gwarancji
	Inne 
wymagania

	1. 
	Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 0,5 - 10 µl 
	Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.  
Musi:
· być autoklawowalna w całości,
· mieć możliwość rekalibracji,
Posiadać:
· oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
· posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
Dokładność pipetowania:
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,0 μl nie większy niż 2,5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5,0 μl nie większy niż 1,5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10,0 μl nie większy niż 1,0%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5,0%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,0 μl nie większy niż 1,8%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5,0 μl nie większy niż 0,8%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10,0 μl nie większy niż 0,4%.
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022
	1
	sztuka
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	Dokumenty dołączone do dostawy:
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Świadectwo
wzorcowania
wydane przez
akredytowane
laboratorium
wzorcujące (AP)


	2. 
	Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 2 – 20 µl 
	Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.  
Musi:
· być autoklawowalna w całości,
· mieć możliwość rekalibracji,
Posiadać: 
· oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
· posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
Dokładność pipetowania:
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1,0%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3%.
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022
	3
	sztuka
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	Dokumenty dołączone do dostawy:
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Świadectwo
wzorcowania
wydane przez
akredytowane
laboratorium
wzorcujące (AP)


	3. 
	Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 20 - 200 µl 
	Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.  
Musi:
· być autoklawowalna w całości,
· mieć możliwość rekalibracji,
Posiadać: 
· oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
· posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
Dokładność pipetowania:
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,7%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,2%.
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022
	1
	sztuka
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	Dokumenty dołączone do dostawy:
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Świadectwo
wzorcowania
wydane przez
akredytowane
laboratorium
wzorcujące (AP)


	4. 
	Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 0,5 - 10 µl 
	Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.  
Musi:
· być autoklawowalna w całości,
· mieć możliwość rekalibracji,
Posiadać:
· oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
· posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
Dokładność pipetowania:
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 12%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 4%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 2%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości10 μl nie większy niż 1%.
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022
	1
	sztuka
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	Dokumenty dołączone do dostawy:
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Świadectwo
wzorcowania
wydane przez
akredytowane
laboratorium
wzorcujące (AP)


	5. 
	Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 10 - 100 µl 
	Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.  
Musi:
· być autoklawowalna w całości,
· mieć możliwość rekalibracji,
Posiadać:
· oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
· posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
Dokładność pipetowania:
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,  
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,  
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2%,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,8%,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3%.
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022
	1
	sztuka
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	Dokumenty dołączone do dostawy:
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Świadectwo
wzorcowania
wydane przez
akredytowane
laboratorium
wzorcujące (AP)


	6. 
	Pipetor elektroniczny 
	Elektroniczny pipetor przeznaczony do użycia z pipetami serologicznymi.
- 1-kanałowy,
- zakres 0,1 – 100 ml,
- zasilacz,
- uchwyt na ścianę, 
- statyw, 
- 2 filtry membranowe 0,45 µm, 
- regulacja prędkości obsługiwana czubkami palców,
- akumulator litowo-jonowy, 
- możliwość pracy w trakcie ładowania,
- autoklawowalny adapter.  
	1
	sztuka
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	Dokumenty dołączone do dostawy:
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym


	7. 
	Statyw karuzelowy do pipet Eppendorf Research 3 neo 
	Statyw karuzelowy na 6 uchwytów do pipet Eppendorf z serii Research® 3 neo, ale również do innych systemów marki,
- stopka statywu o średnicy 18,5 cm (±5%);
- wykonana z gumowego tworzywa,
- statyw obrotowy.
	2
	sztuka
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	Dokumenty dołączone do dostawy:
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

	8. 
	Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 100 – 1000 µL
	Pipeta o zmiennej objętości. 
· Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej.
· Skok objętości: 1 µL.
· Tryb pracy: mechaniczny.
· Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania.
• Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. 
Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: 
• Błąd systematyczny pomiaru:  
   - 100 µL: ± 3%; ± 3 µL,
   - 500 µL: ± 1%; ± 5 µL,
   - 1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL
• Przypadkowy błąd pomiaru: 
   - 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL,
   - 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL
   - 1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL.
Inne wymagania:
Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z normą PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50%  objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego.
	3
	sztuka
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	Dokumenty dołączone do dostawy:
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Świadectwo
wzorcowania
wydane przez
akredytowane
laboratorium
wzorcujące (AP)


	9. 
	Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 0,5 – 10 µL
	· Pipeta o zmiennej objętości. 
· Rodzaj pipetowania: System poduszki powietrznej.
· Skok objętości: 0,01 µL.
· Tryb pracy: mechaniczny.
· Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania.
• Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. 
Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: 
• Błąd systematyczny pomiaru:  
   - 0,5 µL: ± 12%; ± 0,06 µL,
   - 1 µL: ± 8%; ± 0,08 µL,
   - 5 µL: ± 4%; ± 0,2 µL,
   - 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL.
· Przypadkowy błąd pomiaru: 
    - 0,5 µL: ± 8%; ± 0,04 µL,
    - 1 µL: ± 5%; ± 0,05 µL,
    - 5 µL: ± 2%; ± 0,1 µL,
    - 10 µL: ± 1%; ± 0,1 µL.      
Inne wymagania:
Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50%  objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej dla każdego kanału. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego.
	1
	sztuka
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	Dokumenty dołączone do dostawy:
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Świadectwo
wzorcowania
wydane przez
akredytowane
laboratorium
wzorcujące (AP)


	10. 
	Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 30 – 300 µL
	· Pipeta o zmiennej objętości. 
· Rodzaj pipetowania: System poduszki powietrznej.
· Skok objętości: od 0,01 µL do 0,02 µL. 
· Tryb pracy: mechaniczny.
· Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania.
• Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. 
Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: 
• Błąd systematyczny pomiaru:  
   - 30 µL: ± 3%; ± 0,9 µL,
   - 150 µL: ± 1%; ± 1,5 µL,
   - 300 µL: ± 0,6%; ± 1,8 µL. 
· Przypadkowy błąd pomiaru: 
    - 30 µL: ± 1%; ± 0,3 µL,
    - 150 µL: ± 0,5%; ± 0,75 µL,
    - 300 µL: ± 0,3%; ± 0,9 µL.  
Inne wymagania:
Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50%  objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej dla każdego kanału. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego.
	1
	sztuka
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy

	Dokumenty dołączone do dostawy:
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Świadectwo
wzorcowania
wydane przez
akredytowane
laboratorium
wzorcujące (AP)











Załącznik nr 2
Załącznik nr 9 do SWZ
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.39.2026 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:
Część nr 1 - Dostawa pipet jedno i wielokanałowych, statywów do pipet
	Wymagane parametry  Zamawiającego
	Oferowane przez Wykonawcę parametry *

	Przedmiot zamówienia
	Opis - Parametry techniczne
	Wymagany minimalny termin gwarancji
	Przedmiot zamówienia*
	Opis - Parametry techniczne*
	Oferowany termin gwarancji*
	Producent/ model*

	Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 0,5 - 10 µl 
	Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.  
Musi:
· być autoklawowalna w całości,
· mieć możliwość rekalibracji,
Posiadać:
· oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
· posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
Dokładność pipetowania:
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,0 μl nie większy niż 2,5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5,0 μl nie większy niż 1,5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10,0 μl nie większy niż 1,0%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5,0%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,0 μl nie większy niż 1,8%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5,0 μl nie większy niż 0,8%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10,0 μl nie większy niż 0,4%.
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	
	
	
	

	Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 2 – 20 µl 
	Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.  
Musi:
· być autoklawowalna w całości,
· mieć możliwość rekalibracji,
Posiadać: 
· oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
· posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
Dokładność pipetowania:
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1,0%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3%.
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	
	
	
	

	Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 20 - 200 µl 
	Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.  
Musi:
· być autoklawowalna w całości,
· mieć możliwość rekalibracji,
Posiadać: 
· oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
· posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
Dokładność pipetowania:
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,7%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,2%.
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	
	
	
	

	Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 0,5 - 10 µl 
	Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.  
Musi:
· być autoklawowalna w całości,
· mieć możliwość rekalibracji,
Posiadać:
· oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
· posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
Dokładność pipetowania:
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 12%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 4%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 2%,
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości10 μl nie większy niż 1%.
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	
	
	
	

	Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 10 - 100 µl 
	Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek.  
Musi:
· być autoklawowalna w całości,
· mieć możliwość rekalibracji,
Posiadać:
· oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,
· posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
Dokładność pipetowania:
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,  
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,  
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2%,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,8%,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3%.
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	
	
	
	

	Pipetor elektroniczny 
	Elektroniczny pipetor przeznaczony do użycia z pipetami serologicznymi.
- 1-kanałowy,
- zakres 0,1 – 100 ml,
- zasilacz,
- uchwyt na ścianę, 
- statyw, 
- 2 filtry membranowe 0,45 µm, 
- regulacja prędkości obsługiwana czubkami palców,
- akumulator litowo-jonowy, 
- możliwość pracy w trakcie ładowania,
- autoklawowalny adapter.  
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	
	
	
	

	Statyw karuzelowy do pipet Eppendorf Research 3 neo 
	Statyw karuzelowy na 6 uchwytów do pipet Eppendorf z serii Research® 3 neo, ale również do innych systemów marki,
- stopka statywu o średnicy 18,5 cm (±5%);
- wykonana z gumowego tworzywa,
- statyw obrotowy.
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	
	
	
	

	Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 100 – 1000 µL
	Pipeta o zmiennej objętości. 
· Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej.
· Skok objętości: 1 µL.
· Tryb pracy: mechaniczny.
· Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania.
• Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. 
Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: 
• Błąd systematyczny pomiaru:  
   - 100 µL: ± 3%; ± 3 µL,
   - 500 µL: ± 1%; ± 5 µL,
   - 1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL
• Przypadkowy błąd pomiaru: 
   - 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL,
   - 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL
   - 1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL.
Inne wymagania:
Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z normą PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50%  objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego.
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	
	
	
	

	Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 0,5 – 10 µL
	· Pipeta o zmiennej objętości. 
· Rodzaj pipetowania: System poduszki powietrznej.
· Skok objętości: 0,01 µL.
· Tryb pracy: mechaniczny.
· Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania.
• Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. 
Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: 
• Błąd systematyczny pomiaru:  
   - 0,5 µL: ± 12%; ± 0,06 µL,
   - 1 µL: ± 8%; ± 0,08 µL,
   - 5 µL: ± 4%; ± 0,2 µL,
   - 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL.
· Przypadkowy błąd pomiaru: 
    - 0,5 µL: ± 8%; ± 0,04 µL,
    - 1 µL: ± 5%; ± 0,05 µL,
    - 5 µL: ± 2%; ± 0,1 µL,
    - 10 µL: ± 1%; ± 0,1 µL.      
Inne wymagania:
Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50%  objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej dla każdego kanału. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego.
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy
	
	
	
	

	Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 30 – 300 µL
	· Pipeta o zmiennej objętości. 
· Rodzaj pipetowania: System poduszki powietrznej.
· Skok objętości: od 0,01 µL do 0,02 µL. 
· Tryb pracy: mechaniczny.
· Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania.
• Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. 
Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: 
• Błąd systematyczny pomiaru:  
   - 30 µL: ± 3%; ± 0,9 µL,
   - 150 µL: ± 1%; ± 1,5 µL,
   - 300 µL: ± 0,6%; ± 1,8 µL. 
· Przypadkowy błąd pomiaru: 
    - 30 µL: ± 1%; ± 0,3 µL,
    - 150 µL: ± 0,5%; ± 0,75 µL,
    - 300 µL: ± 0,3%; ± 0,9 µL.  
Inne wymagania:
Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50%  objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej dla każdego kanału. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego.
	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy

	
	
	
	


*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok”   nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.
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