|  |  | Wykonawcy - wszyscy – |
| --- | --- | --- |
| Nasz znak: | WIW-AD.272.31.2026 |  |

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji 
warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.39.2026 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Zmiana polega na:

- zmianie treści Załącznika nr 1 do SWZ dla Części nr 1 (Dostawa pipet jedno i wielokanałowych, statywów do pipet), tabela – zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia,

- zmianie treści Załącznika nr 9 do SWZ dla Części nr 1 (Dostawa pipet jedno i wielokanałowych, statywów do pipet), tabela – zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.

W związku z faktem, iż zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia jest istotna dla sporządzenia oferty, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert, o którym mowa w Rozdziale XI specyfikacji warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest 11 sierpień 2026 r. godz. 10:00. Nowym terminem otwarcia ofert  jest 11 sierpień 2026  r. godz. 13:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

lek. wet.  Anna Duras

Z-ca Maz. Woj. Lekarza Weterynarii

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

Część nr 1 - Dostawa pipet jedno i wielokanałowych, statywów do pipet,

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - Parametry techniczne | Ilość zamawiana | Jednostka miary | Wymagany minimalny termin gwarancji | Inne wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 0,5 - 10 µl | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. Musi: - być autoklawowalna w całości, - mieć możliwość rekalibracji, Posiadać: - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Dokładność pipetowania: - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,0 μl nie większy niż 2,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5,0 μl nie większy niż 1,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10,0 μl nie większy niż 1,0%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5,0%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,0 μl nie większy niż 1,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5,0 μl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10,0 μl nie większy niż 0,4%. - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022 | 1 | sztuka | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty dołączone do dostawy: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące (AP) |
|  | Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 2 – 20 µl | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. Musi: - być autoklawowalna w całości, - mieć możliwość rekalibracji, Posiadać: - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Dokładność pipetowania: - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1,0%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3%. - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022 | 3 | sztuka | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty dołączone do dostawy: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące (AP) |
|  | Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 20 - 200 µl | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. Musi: - być autoklawowalna w całości, - mieć możliwość rekalibracji, Posiadać: - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Dokładność pipetowania: - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,7%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,2%. - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022 | 1 | sztuka | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty dołączone do dostawy: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące (AP) |
|  | Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 0,5 - 10 µl | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. Musi: - być autoklawowalna w całości, - mieć możliwość rekalibracji, Posiadać: - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Dokładność pipetowania: - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 12%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 4%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 2%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości10 μl nie większy niż 1%. - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022 | 1 | sztuka | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty dołączone do dostawy: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące (AP) |
|  | Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 10 - 100 µl | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. Musi: - być autoklawowalna w całości, - mieć możliwość rekalibracji, Posiadać: - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Dokładność pipetowania: - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3%. - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022 | 1 | sztuka | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty dołączone do dostawy: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące (AP) |
|  | Pipetor elektroniczny | Elektroniczny pipetor przeznaczony do użycia z pipetami serologicznymi. - 1-kanałowy, - zakres 0,1 – 100 ml, - zasilacz, - uchwyt na ścianę, - statyw, - 2 filtry membranowe 0,45 µm, - regulacja prędkości obsługiwana czubkami palców, - akumulator litowo-jonowy, - możliwość pracy w trakcie ładowania, - autoklawowalny adapter. | 1 | sztuka | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty dołączone do dostawy: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym |
|  | Statyw karuzelowy do pipet Eppendorf Research 3 neo | Statyw karuzelowy na 6 uchwytów do pipet Eppendorf z serii Research® 3 neo, ale również do innych systemów marki, - stopka statywu o średnicy 18,5 cm (±5%); - wykonana z gumowego tworzywa, - statyw obrotowy. | 2 | sztuka | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty dołączone do dostawy: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym |
|  | Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 100 – 1000 µL | Pipeta o zmiennej objętości. - Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. - Skok objętości: 1 µL. - Tryb pracy: mechaniczny. - Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania. • Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: • Błąd systematyczny pomiaru: - 100 µL: ± 3%; ± 3 µL, - 500 µL: ± 1%; ± 5 µL, - 1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL • Przypadkowy błąd pomiaru: - 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL, - 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL - 1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL. Inne wymagania: Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z normą PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50% objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego. | 3 | sztuka | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty dołączone do dostawy: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące (AP) |
|  | Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 0,5 – 10 µL | - Pipeta o zmiennej objętości. - Rodzaj pipetowania: System poduszki powietrznej. - Skok objętości: 0,01 µL. - Tryb pracy: mechaniczny. - Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania. • Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: • Błąd systematyczny pomiaru: - 0,5 µL: ± 12%; ± 0,06 µL, - 1 µL: ± 8%; ± 0,08 µL, - 5 µL: ± 4%; ± 0,2 µL, - 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL. - Przypadkowy błąd pomiaru: - 0,5 µL: ± 8%; ± 0,04 µL, - 1 µL: ± 5%; ± 0,05 µL, - 5 µL: ± 2%; ± 0,1 µL, - 10 µL: ± 1%; ± 0,1 µL. Inne wymagania: Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50% objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej dla każdego kanału. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego. | 1 | sztuka | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty dołączone do dostawy: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące (AP) |
|  | Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 30 – 300 µL | - Pipeta o zmiennej objętości. - Rodzaj pipetowania: System poduszki powietrznej. - Skok objętości: od 0,01 µL do 0,02 µL. - Tryb pracy: mechaniczny. - Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania. • Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: • Błąd systematyczny pomiaru: - 30 µL: ± 3%; ± 0,9 µL, - 150 µL: ± 1%; ± 1,5 µL, - 300 µL: ± 0,6%; ± 1,8 µL. - Przypadkowy błąd pomiaru: - 30 µL: ± 1%; ± 0,3 µL, - 150 µL: ± 0,5%; ± 0,75 µL, - 300 µL: ± 0,3%; ± 0,9 µL. Inne wymagania: Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50% objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej dla każdego kanału. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego. | 1 | sztuka | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy | Dokumenty dołączone do dostawy: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące (AP) |

Załącznik nr 2

Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.39.2026 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

Część nr 1 - Dostawa pipet jedno i wielokanałowych, statywów do pipet

| Wymagane parametry Zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Opis - Parametry techniczne | Wymagany minimalny termin gwarancji | Przedmiot zamówienia* | Opis - Parametry techniczne* | Oferowany termin gwarancji* | Producent/ model* |
| Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 0,5 - 10 µl | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. Musi: - być autoklawowalna w całości, - mieć możliwość rekalibracji, Posiadać: - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Dokładność pipetowania: - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,0 μl nie większy niż 2,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5,0 μl nie większy niż 1,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10,0 μl nie większy niż 1,0%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5,0%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,0 μl nie większy niż 1,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5,0 μl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10,0 μl nie większy niż 0,4%. - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022 | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  |  |  |
| Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 2 – 20 µl | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. Musi: - być autoklawowalna w całości, - mieć możliwość rekalibracji, Posiadać: - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Dokładność pipetowania: - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1,0%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 1,5%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,3%. - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022 | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  |  |  |
| Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 20 - 200 µl | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. Musi: - być autoklawowalna w całości, - mieć możliwość rekalibracji, Posiadać: - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Dokładność pipetowania: - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,7%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,2%. - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022 | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  |  |  |
| Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 0,5 - 10 µl | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. Musi: - być autoklawowalna w całości, - mieć możliwość rekalibracji, Posiadać: - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Dokładność pipetowania: - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 12%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 4%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 2%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości10 μl nie większy niż 1%. - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022 | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  |  |  |
| Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 10 - 100 µl | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek. Musi: - być autoklawowalna w całości, - mieć możliwość rekalibracji, Posiadać: - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - posiadać 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dający możliwość łatwego odczytania nastawionej objętości, regulację pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych. Dokładność pipetowania: - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 2%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3%. - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy PN-EN ISO 8655:2022 | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  |  |  |
| Pipetor elektroniczny | Elektroniczny pipetor przeznaczony do użycia z pipetami serologicznymi. - 1-kanałowy, - zakres 0,1 – 100 ml, - zasilacz, - uchwyt na ścianę, - statyw, - 2 filtry membranowe 0,45 µm, - regulacja prędkości obsługiwana czubkami palców, - akumulator litowo-jonowy, - możliwość pracy w trakcie ładowania, - autoklawowalny adapter. | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  |  |  |
| Statyw karuzelowy do pipet Eppendorf Research 3 neo | Statyw karuzelowy na 6 uchwytów do pipet Eppendorf z serii Research® 3 neo, ale również do innych systemów marki, - stopka statywu o średnicy 18,5 cm (±5%); - wykonana z gumowego tworzywa, - statyw obrotowy. | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  |  |  |
| Pipeta 1-kanałowa, zakres objętości 100 – 1000 µL | Pipeta o zmiennej objętości. - Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. - Skok objętości: 1 µL. - Tryb pracy: mechaniczny. - Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania. • Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: • Błąd systematyczny pomiaru: - 100 µL: ± 3%; ± 3 µL, - 500 µL: ± 1%; ± 5 µL, - 1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL • Przypadkowy błąd pomiaru: - 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL, - 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL - 1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL. Inne wymagania: Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z normą PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50% objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego. | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  |  |  |
| Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 0,5 – 10 µL | - Pipeta o zmiennej objętości. - Rodzaj pipetowania: System poduszki powietrznej. - Skok objętości: 0,01 µL. - Tryb pracy: mechaniczny. - Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania. • Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: • Błąd systematyczny pomiaru: - 0,5 µL: ± 12%; ± 0,06 µL, - 1 µL: ± 8%; ± 0,08 µL, - 5 µL: ± 4%; ± 0,2 µL, - 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL. - Przypadkowy błąd pomiaru: - 0,5 µL: ± 8%; ± 0,04 µL, - 1 µL: ± 5%; ± 0,05 µL, - 5 µL: ± 2%; ± 0,1 µL, - 10 µL: ± 1%; ± 0,1 µL. Inne wymagania: Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50% objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej dla każdego kanału. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego. | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  |  |  |
| Pipeta 8-kanałowa, zakres objętości 30 – 300 µL | - Pipeta o zmiennej objętości. - Rodzaj pipetowania: System poduszki powietrznej. - Skok objętości: od 0,01 µL do 0,02 µL. - Tryb pracy: mechaniczny. - Sprężynujący stożek końcowy zapewniający niezawodne mocowanie końcówek i zmniejszający siłę ich przylegania. • Pipeta autoklawowalna w całości, bez konieczności demontażu. Wymagania dotyczące błędów podczas pipetowania: • Błąd systematyczny pomiaru: - 30 µL: ± 3%; ± 0,9 µL, - 150 µL: ± 1%; ± 1,5 µL, - 300 µL: ± 0,6%; ± 1,8 µL. - Przypadkowy błąd pomiaru: - 30 µL: ± 1%; ± 0,3 µL, - 150 µL: ± 0,5%; ± 0,75 µL, - 300 µL: ± 0,3%; ± 0,9 µL. Inne wymagania: Pipeta wzorcowana w pełnym zakresie pomiaru zgodnie z PN-EN ISO 8655:2022, tj. od 10% do 100% wartości nominalnej: objętość nominalną (100%), 50% objętości nominalnej oraz dolną wartość graniczną lub wartość równą 10% objętości nominalnej dla każdego kanału. Zakres pipetowania potwierdzony świadectwem akredytacji laboratorium wzorcującego. | Min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |  |  |  |

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok”   nie będą akceptowane, należy podać precyzyjnie rzeczywisty oferowany parametr.